[image: image1.emf] 



SP.ZOZ.EPII.23.27.2018                                                                                                                                                    

                                                                                                                            Załącznik nr 3

Pakiet nr 2-3
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci
  - 1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………
	Lp.
	PARAMETRY
	Wymogi graniczne
	Opisać/podać nazwę i nr strony dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego

	Parametry ogólne
	  
	

	1. 
	Oznaczenie znakiem CE
	TAK
	

	2. 
	Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci 
	TAK
	 

	3. 
	Respirator na podstawie jezdnej z blokadą kół
	TAK
	

	4. 
	Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz
	TAK
	

	5. 
	Wyposażony we własne, wbudowane w część główną respiratora, niezależne od sieci centralnej źródło powietrza medycznego zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw.
	TAK
	

	6. 
	Cicha praca urządzenia  przy typowych nastawach wentylacji ≤ 48dB
	TAK
	

	7. 
	Zasilanie awaryjne respiratora  na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego.  Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do minimum  3 godzin pracy niezależnej od sieci elektrycznej 
	TAK
	

	8. 
	Gwarancja producenta na wbudowaną turbinę min. 8 lat, niezależna od udzielonej gwarancji na pozostałe podzespoły
	TAK
	

	9. 
	Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar
	TAK
	

	10. 
	Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu FHME ("sztuczny nos")
	TAK
	

	11. 
	Możliwość rozbudowy o zasilanie w tlen z koncentratora tlenu
	TAK
	

	Tryb wentylacji
	 
	

	12. 
	Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, 
	TAK
	

	13. 
	Oddech spontaniczny CPAP
	TAK
	

	14. 
	Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP
	TAK
	

	15. 
	Wentylacja z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech VC.
	TAK
	

	16. 
	Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji 
	TAK
	

	17. 
	Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP
	TAK
	

	18. 
	Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów
	TAK
	


	19. 
	Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu
	TAK
	

	20. 
	Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli
	TAK
	

	21. 
	Możliwość rozbudowy o terapię O2 wysokimi przepływami
	TAK
	

	22. 
	Możliwość rozbudowy o automatyczną adaptację przepływu wdechowego w trybach wentylacji z kontrolowaną objętością typu AutoFlow
	TAK
	

	Parametry regulowane
	 
	

	23. 
	Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 80 l/min
	TAK
	

	24. 
	Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 2000 ml
	 TAK
	

	25. 
	Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20
	TAK
	

	26. 
	Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP
	TAK
	

	27. 
	Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20
	TAK
	

	28. 
	Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek.
	TAK
	

	29. 
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21 -100%
	TAK
	

	30. 
	Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych
	TAK
	

	31. 
	Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1-10 l/min
	TAK
	

	32. 
	Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakresie powyżej  200  l/min
	TAK
	

	33. 
	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 60 [%]
	TAK
	

	Parametry monitorowane
	
	

	34. 
	Aktualnie stosowany tryb wentylacji
	TAK
	

	35. 
	Rzeczywista całkowita częstość oddychania
	TAK
	

	36. 
	Częstość oddechów spontanicznych
	TAK
	

	37. 
	Objętość pojedynczego oddechu
	TAK
	

	38. 
	Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV
	TAK
	

	39. 
	Wentylacja minutowa spontaniczna
	TAK
	

	40. 
	Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku
	TAK
	

	41. 
	Czas trwania fazy plateau wdechowego
	TAK
	

	42. 
	Szczytowe ciśnienie wdechowe
	TAK
	

	43. 
	Ciśnienie średnie
	TAK
	

	44. 
	Ciśnienie fazy plateau
	TAK
	

	45. 
	Podatność statyczna lub dynamiczna płuc, oporność
	TAK
	

	46. 
	Integralny pomiar stężenia tlenu
	TAK
	

	47. 
	Możliwość rozbudowy o zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora.
	TAK
	

	Prezentacja graficzna
	 
	

	48. 
	Prezentacja i obsługa nastaw na pojedynczym (jedna matryca), wbudowanym, kolorowym dotykowym, minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych minimum: ciśnienie czas, przepływ/czas, objętość/czas
	TAK
	

	Inne
	 
	

	49.
	W komplecie 25x jednorazowy układ pacjenta, 50x filtr HME oraz 10x jednorazowa zastawka wydechowa
	TAK
	

	50.
	5x Czujnik przepływu do dezynfekcji 
	TAK
	

	51.
	Możliwość doposażenia respirator w mobilny system zaopatrzenia  w tlen, min 2 butle. Uchwyt sprzęgany z respiratorem, certyfikowany przez producenta  respiratora
	TAK
	

	52.
	Możliwość doposażenia respiratora w uchwyt łączący respirator z łóżkiem pacjenta
	TAK
	

	53.
	W komplecie pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków synchronizowany z wdechem pacjenta sterowany z kokpitu respiratora 
	TAK
	

	54.
	Możliwość wyboru stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów
	TAK
	

	55.
	Na wyposażeniu płucko testowe
	TAK
	

	56.
	W komplecie regulowany uchwyt do drenów pacjenta
	TAK
	

	57.
	Polski interfejs i oprogramowanie aparat. W komplecie instrukcja obsługi po polsku 
	TAK
	

	
	Inne pozostałe
	
	

	66.
	Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z ofertą.
	TAK
	

	67.
	Wraz z dostawą należy dostarczyć

- instrukcję obsługi w języku polskim

- kartę gwarancyjną

- paszport techniczny
	TAK
	

	68.
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	

	69. 
	Gwarancja: min. 24 m-ce
	TAK
	


Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

            gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. 

................................................................................   

            miejscowość i data                                                                                                                                                                                

                                                                                                            .......................................................   

 





                                  podpis i pieczątka osoby uprawnionej    

1 | Strona

[image: image1.emf]