SPZOZ.EPII.23.27.2018

Załącznik nr 3

Pakiet nr 2-4

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Aparat USG wraz z wózkiem oraz czterema głowicami- szt. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 	……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY | Wymogi graniczne | Opisać/podać nazwę i nr strony dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania funkcjonalne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora | TAK |  |
|  | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Aparat mobilny w formie laptopa | TAK |  |
|  | Praca w zakresie min. od 2 MHz do 16 MHz | od 2-16 MHz – 0 pkt Powyżej 2-16 MHz – 5 pkt |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB | TAK |  |
|  | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 70 minut | TAK |  |
|  | Czas całkowitego ładowania akumulatorów max. 3 godziny | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w monitor LED o przekątnej min. 15’’ i rozdzielczości min. 1024x768 | TAK |  |
|  | Waga aparatu wraz z baterią poniżej 5 kg | Poniżej – 5 pkt 5 kg – 0 pkt |  |
|  | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund | TAK |  |
|  | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia poniżej 25 sekund | Poniżej – 5 pkt 25 s – 0 pkt |  |
|  | Czas wyłączenia systemu poniżej 15 s | TAK |  |
|  | Dwa aktywne porty do głowic wbudowane w aparat | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu co najmniej 4 głowic | 4 – 0 pkt więcej – 5 pkt |  |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - ortopedycznych - naczyniowych - brzusznych - urologicznych - ginekologiczno-położniczych - małych narządów - mięśni szkieletowych - kardiologicznych - medycyny ratunkowej - anestezjologicznych | TAK |  |
|  | Dedykowany do aparatu wózek o wadze nieprzekraczającej 25 kg wyposażony w: 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania o średnicy min. 125 mm, uchwyty na głowice i żel zabezpieczenie przed odłączeniem aparatu od wózka przez niepowołane osoby możliwość regulacji wysokości min 20 cm, dedykowane miejsce na videoprinter, dodatkowa półka na akcesoria | TAK |  |
| Tryby pracy aparatu |  |  |
|  | B-mode | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |
|  | Tryb M-mode | TAK |  |
|  | Tryb Dopplera kierunkowego | TAK |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D | TAK |  |
|  | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm | TAK |  |
|  | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm | TAK |  |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)% | TAK |  |
| 28. | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode≥ 8 | TAK |  |
| 29. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 30. | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 na głowicach liniowych i typu convex | TAK |  |
| 31. | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |
| 32. | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 33. | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu | TAK |  |
| 34. | Automatyczne ustawienie kąta bramki w trybie PW i Kolor Doppler | TAK |  |
| 35. | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW | TAK |  |
| 36. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów | TAK |  |
| 37. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |  |
| 38. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: 4,0 m/sek. | TAK |  |
| 39. | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekranowego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 40. | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) | TAK |  |
| 41. | Odświeżanie obrazu (FrameRate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. | TAK |  |
| 42. | Odświeżanie obrazu (FrameRate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek | TAK |  |
| 43. | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości | TAK |  |
| 44. | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD | TAK |  |
| 45. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 9,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 46. | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 1 mm do 30 mm | TAK |  |
| 47. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień | TAK |  |
| 48. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni | TAK |  |
| 49. | M - mode anatomiczny | TAK |  |
| 50. | automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
| 51. | Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 52. | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 53. | Powiększenie obrazu min. 10x | TAK |  |
| 54. | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów | TAK |  |
| 55. | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty | TAK |  |
| 56. | Wbudowany adapter Wi-Fi | TAK |  |
| 57. | Możliwość rozszerzenia konfiguracji o wbudowanyadapter łączności sieciowej typu 3G lub nowszej | TAK |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w aparacie |  |  |
| 58. | Oprogramowanie do obrazowania igły biopsyjnej | TAK |  |
| Głowice |  |  |
| 59. | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |
| 60. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych | TAK |  |
| 61. | Zakres częstotliwości głowicy minimum 3-14 MHz +/- 1 MHz | TAK |  |
| 62. | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192 | TAK |  |
| 63. | Szerokość pola min 38 mm | TAK |  |
| 64. | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm | TAK |  |
| 65. | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa typu PhasedArray | TAK |  |
| 67. | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-1 MHz +/- 1 MHz | TAK |  |
| 68. | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 64 | TAK |  |
| 69. | Pole widzenia co najmniej 90° | TAK |  |
| 70. | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK |  |
| Głowicę typu convex do badań brzusznych | TAK |  |
| 71. | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-2 MHz +/- 1 MHz | TAK |  |
| 72. | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 128 | TAK |  |
| 73. | Kątpolaskanowaniaminimum 54° | TAK |  |
| 74. | Szerokość minimum 50 mm | TAK |  |
| 75. | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK |  |
| 76. | Głowicę endowaginalną do badań położniczo-ginekologicznych oraz urologicznych | TAK |  |
| 77. | Zakres częstotliwości głowicy minimum 9-4 MHz +/- 1 MHz | TAK |  |
| 78. | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 128 | TAK |  |
| 79. | Kąt pola skanowania minimum 150° | TAK |  |
| 80. | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm | TAK |  |
| System archiwizacji | TAK |  |
| 81. | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB | TAK |  |
| 82. | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB | TAK |  |
| 83. | Złącze Ethernet - minimum 1 port | TAK |  |
| 84. | Złącze HDMI | TAK |  |
| 85. | Złącze Ethernet | TAK |  |
| 86. | Dedykowane złącze EKG | TAK |  |
| 87. | DICOM | TAK |  |
| 88. | Możliwość archiwizacji w „chmurze” | TAK |  |
| Videoprinter | TAK |  |
| 89. | Pomiary podstawowe | TAK |  |
| 90. | Odległość | TAK |  |
| 91. | Objętość | TAK |  |
| 92. | Powierzchnia | TAK |  |
| 93. | Kąt | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |
| 46. |  | Tak |  |
| 48. |  | Tak |  |
| 49. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z ofertą. | Tak |  |
| 50. | Wraz z dostawą należy dostarczyć - instrukcję obsługi w języku polskim - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | Tak |  |
| 51. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |
| 52. | Gwarancja: min. 24 m-ce |  |  |

Ilość możliwych punktów do zdobycia - 20

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

................................................................................

miejscowość i data

.......................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej