SPZOZ.EPII.23.27.2019

Kościan 04.01.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Do zainteresowanych

Dotyczy : Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Kościanie.

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego niemieckiego producenta o następujących parametrach:

- Autotest wykonywany przy każdorazowym włączeniu urządzenia z informacją na ekranie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości  z możliwością wydruku na żądanie.

- Kardiowersja elektryczna - synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik QRS stale widoczny  pod załamkiem R elektrokardiogramu

- Sterowanie za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych, wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wewnętrzne rozładowanie). Wydruk natomiast następuje automatycznie po każdej defibrylacji. 
- Wzmocnienie sygnału EKG 0,25 do 2 cm/mV

- Impulsy stymulatora implantowanego nie są wykrywane w sposób automatyczny ani wyświetlane na ekranie monitora

- Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej częstości uciśnięć klatki piersiowej, zakres głębokości uciśnięć klatki piersiowej oraz korekta słowna relaksacji

- Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie przebiegu EKG w trakcie przerwy między uciśnięciami klatki piersiowej.

- Częstość stymulacji regulowana w zakresie 30-150 imp./minutę.

- Zakres pomiarowy częstości akcji serca 18-300 u/min.

- Programowany interwał automatycznych pomiarów NIBP w zakresie od 1 do 60 minut

- Monitorowanie EtCO2, zakres pomiaru 0-100 mmHg

- Zakres częstości oddechowej 3-150/ minutę

- Defibrylaotr nie posiadający funkcji automatycznej kompensacji ciśnienia atmosferycznego 02/N20

- Pamięć w postaci karty danych do zapisu wszystkich rejestrowanych parametrów, zdarzeń, EKG, danych osobowych oraz plików audio

-  Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG, wykonanych czynności i wydarzeń na karcie danych z możliwością wydruku tych informacji.

- możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora na każdy zdefiniowany adres e-mail, bez konieczności budowania lub wykorzystywania stacji odbiorczych

Przy zachowaniu pozostałych zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor 1 szt. (pakiet nr 2) o poniższych parametrach?

| L.p. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor do aparatu, wymagania ogólne |  |
| 2 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 12 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |
| 3 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski zapewniają dostąp do najczęściej używanych funkcji. Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy - za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany i wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. | Tak |

| 4 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - nie cięższy niż 5 kg - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy łóżka - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy - monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu | Tak |
| --- | --- | --- |
| 5 | Chłodzenie bez wentylatora | Tak |
| 6 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora - minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | Tak |
| 7 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | Tak |
| 8 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów, z możliwością przeglądania z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | Tak |
| 9 | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - obliczenia nerkowe | Tak |
| 10 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | Tak |
| 11 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | Tak |
| 12 | Możliwości monitorowania parametrów |  |
| 13 | Pomiar EKG | Tak |
| 14 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | Tak |

| 15 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | Tak |
| --- | --- | --- |
| 16 | Pomiar odchylenia ST | Tak |
| 17 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 10 różnych arytmii | Tak |
| 18 | Pomiar saturacji i tętna (Sp02) |  |
| 19 | Pomiar Sp02 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | Tak |
| 20 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |
| 21 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | Tak |
| 22 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | Tak |
| 23 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | Tak |
| 24 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień | Tak |
| 25 | Pomiar temperatury | Tak |
| 26 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Tak |
| 27 | Pomiary gazowe | Tak |
| 28 | Pomiar stężenia gazów anestetycznych, N20, C02, 02 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora | Tak |
| 29 | Pomiar zwiotczenia - możliwość rozbudowy | Tak |

| 30 | Możliwość rozbudowy o pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | Tak |
| --- | --- | --- |
| 31 | Wymagane akcesoria pomiarowe |  |
| 32 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | Tak |
| 33 | Czujnik Sp02 dla dorosłych i przewód przedłużający | Tak |
| 34 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | Tak |
| 35 | Czujnik temperatury skóry | Tak |

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

………………………..

Zatwierdzam