SPZOZ.EPII.23.27.2019

Kościan 07.01.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Do zainteresowanych

Dotyczy : Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Kościanie.

Dotyczy

PAKIET nr 2:

- Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach 318mm × 274mm × 128mm?

Odp. Tak

- Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ustawianiem pauzy alarmu na 1min., 2min., 3min., 5min., 10min., 15min.?

Odp. Tak.

- Ad. 35. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tryby wyświetlania krzywej pletyzmograficzne - wypełnienie?

Odp. Nie.

- Ad. 53. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym temperatury iniektatu od 0 do 27°C?

Odp. Tak

- Ad. 54. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł gazów anestetycznych z czasem nagrzewania 45 s, z pomiarem częstości oddechowej  2-100 rpm, z opóźnieniem alarmu bezdechu: 10   ̴  40 sek?

Odp. Nie

- Ad. 56. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o moduł NMT?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający wymaga aby oferent posiadał autoryzację producenta na serwis oraz dystrybucję na terenie Polski? Dzięki temu Zamawiający zapewni szkolenie, obsługę i serwis przez dystrybutora autoryzowanego przez producenta.

Odp. Tak, wymaga.

………………………..

Zatwierdzam