PAKIET NR 3.4 :

Przedmiot zamówienia: zakup materiałów do wewnętrznej kontroli jakości, pochodzących od niezależnego producenta dla wszystkich parametrów wymienionych w załączniku nr 1 oraz dzierżawa oprogramowania do zbierania , analizy i opracowań statystycznych uzyskanych wyników badań w ciągu 36 msc.

I. Ilość badań: 3.4. Formularz asortymentowo-cenowy

##### II. Parametry techniczne programu
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## III. Parametry wymagane.
L.p.	Parametry techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagane. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
OPROGRAMOWANIE
	Dzierżawa bezpłatna oprogramowania IT do zbierania, analizy i opracowań statystycznych wyników badań w ramach codziennej, wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, zapewniającego udział w międzynarodowym programie porównań międzylaboratoryjnych.	TAK
	Oprogramowanie musi pochodzić od tego samego producenta co oferowane materiały kontrolne ale jednocześnie musi posiadać możliwość analizy wyników kontroli jakości uzyskanych w materiale kontrolnym pochodzącym od innych producentów.	TAK
	Oprogramowanie umożliwia monitoring wykonania oznaczeń kontroli jakości dla założonych testów oraz ich poprawności tzn. spełnienia złożonych kryteriów. / System powiadomień za pomocą poczty elektronicznej o nie wykonaniu oznaczenia kontroli jakości oraz o złamaniu założonych reguł.	TAK
	Oprogramowanie musi posiadać funkcję optymalizacji procesów wewnętrznej kontroli jakości poprzez automatyczny dobór optymalnych reguł Westgarda z wykorzystaniem kart OPS.	TAK
	Przesył danych z LIS do oprogramowania musi odbywać się automatycznie . / Dwustronna komunikacja z LIS na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
	Możliwość instalacji na kilku komputerach	TAK
7	Szkolenie z obsługi oprogramowania w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dostarczenie materiałów i edukacyjnych i instrukcji w języku polskim.	TAK
8	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje bezpłatne aktualizacje i naprawy.	TAK
9	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 48 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii.	TAK
10	Zdalny dostęp serwisu do oprogramowania w siedzibie Zamawiającego w celu udzielenia pomocy doraźnej w przypadku awarii.	TAK
MATERIAŁ KONTROLNY - KONFEKCJONOWANIE: / Oznaczenia parametrów podlegających kontroli wewnątrzlaboratoryjnej będzie wykonywane z częstotliwością podaną poniżej: / A- 7 dni w tygodniu / B- 5 dni w tygodniu / C- 2 dni w tygodniu / D- 1 dzień w tygodniu / E- 1 raz w miesiącu / F- 1 raz w miesiącu
11	Materiał do kontroli: parametrów biochemicznych / trzy poziomy,pozwalające na ocenę parametru w istotnych przedziałach klinicznych - według aktualnie obowiązujących zaleceń w Polsce, / materiał porcjowany w fiolki, zapewniające stabilność mierzonych parametrów, / każda fiolka zaopatrzona w etykietę z: nazwą poziomu, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta, producent. Wizualne różnice w oznakowaniu kontroli (różne kolory korków), / materiał kontrolny pochodzenia ludzkiego, / stabilność materiału po otwarciu: w temperaturze 2-8 °C przynajmniej 7 dni; w temperaturze – (minus) 20°C nie krócej niż 12 msc. od daty dostawy. / Zamawiający wyraża zgodę na kilka materiałów kontrolnych, jednak nie więcej niż 4 rodzaje.	TAK
12	Materiał do kontroli: parametrów immunochemicznych / trzy poziomy, pozwalające na ocenę parametru w istotnych przedziałach klinicznych - według aktualnie obowiązujących zaleceń w Polsce, / materiał porcjowany w fiolki, zapewniające stabilność mierzonych parametrów, / każda fiolka zaopatrzona w etykietę z: nazwą poziomu, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta, producent. Wizualne różnice w oznakowaniu kontroli (różne kolory korków), / materiał kontrolny pochodzenia ludzkiego, / stabilność materiału po otwarciu: w temperaturze 2-8 °C przynajmniej 7 dni; w temperaturze – (minus) 20°C nie krócej niż 12 msc. od daty dostawy. / Zamawiający wyraża zgodę na kilka materiałów kontrolnych, jednak nie więcej niż 4 rodzaje.	TAK
13	Materiał do kontroli parametrów: czas protrombinowy, czas APTT, fibrynogen, czas trombinowy: / trzy poziomy, pozwalające na ocenę parametru w istotnych przedziałach klinicznych - według aktualnie obowiązujących zaleceń w Polsce. / materiał porcjowany w fiolki, zapewniające stabilność mierzonych parametrów, / każda fiolka zaopatrzona w etykietę z: nazwą poziomu, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta, producent. Wizualne różnice w oznakowaniu kontroli (różne kolory korków). / Materiał kontrolny pochodzenia ludzkiego / Stabilność materiału po otwarciu: w temperaturze 2-8 °C przynajmniej 7 dni; w temperaturze – (minus) 20°C nie krócej niż 12 msc od daty dostawy.	TAK
14	Materiał do kontroli parametrów: d-dimer / trzy poziomy, pozwalające na ocenę parametru w istotnych przedziałach klinicznych według aktualnie obowiązujących zaleceń w Polsce. / materiał porcjowany w fiolki, zapewniające stabilność mierzonych parametrów, / każda fiolka zaopatrzona w etykietę z: nazwą poziomu, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta, producent. Wizualne różnice w oznakowaniu kontroli (różne kolory korków), / materiał kontrolny pochodzenia ludzkiego, / stabilność materiału po otwarciu: w temperaturze 2-8 °C przynajmniej 7 dni; w temperaturze – (minus) 20°C nie krócej niż 6 msc od daty dostawy.	TAK
14	Materiał do kontroli parametrów krytycznych: pH, pCO2, pO2,Cl-, K+, Na+,Ca2+, glukoza, mleczany. / trzy poziomy, pozwalające na ocenę parametru w istotnych przedziałach klinicznych - według aktualnie obowiązujących zaleceń w Polsce. / materiał płynny (wodny), gotowy do użytku, / materiał porcjowany w fiolki, zapewniające stabilność mierzonych parametrów, / każda fiolka zaopatrzona w etykietę z: nazwą poziomu, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta, producent, / stabilność materiału po otwarciu w temperaturze: 2-8 °C przynajmniej 12 msc od daty dostawy, / objętość fiolki: nie więcej niż 1,8 ml.	TAK
15	Materiał do kontroli hemoglobiny glikowanej (HBA1C) oraz hemoglobinę całkowitą: / dwa poziomy, pozwalające na ocenę parametru w istotnych przedziałach klinicznych według - aktualnie obowiązujących zaleceń w Polsce. / materiał: krew pełna, pochodzenia ludzkiego, / materiał porcjowany w fiolki, zapewniające stabilność mierzonych parametrów, / każda fiolka zaopatrzona w etykietę z: nazwą poziomu, datą ważności, numerem serii, nazwą producenta, producent. Wizualne różnice w oznakowaniu kontroli (różne kolory korków), / stabilność materiału po otwarciu: minimun 30 dni po otwarciu w temperaturze 2-8°C, / objętość fiolki: nie więcej niż 2ml.	TAK
16	Zamawiający wymaga dostarczenia witryny chłodniczej w celu zapewniania prawidłowego przechowania materiału kontrolnego. Gwarancja pełna w trakcie trwania umowy. Przegląd techniczny przynajmniej raz w roku na koszt Wykonawcy. Model nie gorszy niż Liebherr Fkvsl 4112.	TAK
17	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
18	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji

IV. Parametry jakościowe podlegające ocenie:
lp	Parametry oceniane:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Dostępność tego samego numeru seryjnego dla materiału kontrolnego	Dostępność najdłuższa-20 pkt / Dostępność krótsza- 0 pkt
2	Materiały kontrolne płynne	Wszystkie materiały płynne- 20 pkt / Jeden materiał kontrolny w postaci liofilizatu, pozostałe w postaci płynnej – 10 pkt / Więcej niż jeden materiał kontrolny w postaci lifilizatów - 0 pkt	Postaci materiału kontrolnego: / 1.chemia kliniczna: ilość kontroli w postaci płynnej (bez rekonstytucji).......................... / ilość kontroli w postaci liofilizatu.................. / 2. Immuno: ilość kontroli w postaci płynnej (bez rekonstytucji).......................... / ilość kontroli w postaci liofilizatu.................. / 3. PT,APTT, Fibrynogen, TT: ilość kontroli w postaci płynnej (bez rekonstytucji)........ / ilość kontroli w postaci liofilizatu.................. / 4. D-dimer: ilość kontroli w postaci płynnej (bez rekonstytucji).......................... / ilość kontroli w postaci liofilizatu..................

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych,

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 3.4
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :
PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.
Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy