PAKIET NR 3.5 wymagania

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczania morfologii 5 diff (1 szt) oraz dostawa odczynników, kontroli i kalibratorów do oznaczania morfologii 5 diff na automatycznym analizatorze (backup) (1 szt).

I. Ilość badań - pakiet nr 3.5 Formularz asortymentowo-cenowy.

##### II. Parametry techniczne analizatora
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## III. Parametry wymagane analizatora do oznaczania morfologii 5 diff (backup):
L.p.	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagany. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
	Automatyczny analizator do oznaczania morfologii krwi 5 diff wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. / Zamawiający zaakceptuje analizator używany, jednak nie starszy niż 2016 rok, po gruntownym przeglądzie technicznym. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, że w/w zostało spełnione oraz załączenia kserokopii prac serwisowych przeprowadzonych w oferowanym analizatorze w ciągu ostatniego roku użytkowania (potwierdzony za zgodność z oryginałem).	TAK
	Wydajność analizatora nie mniej niż 60 oznaczeń na godzinę.	TAK
	Automatyczna analiza dostępnych na analizatorze parametrów (minimum 26 parametrów) i raportowanych na wyniku, m.in.: WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#),BASO(%,#), IG(%,#).	TAK
	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik próbek z mieszalnikiem na minimum 20 próbek oczekujących na analizę.	TAK
	Różnicowanie WBC z wykorzystaniem światła lasera w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową.	TAK
	Minimalne wymagane zakresy liniowości parametrów, z pierwszego oznaczenia bez rozcieńczania: WBC – 400x10³/μl; PLT – 4000x10³/μl, HGB – 25g/dl.	TAK
7	Dodatkowy tryb pomiaru WBC w próbkach leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji WBC.	TAK
8	Maksymalna, wymagana objętość próbki aspirowanej z pierwszej analizy - 30 μl w trybie podajnikowym CBC-5DIFF.	TAK
9	Analizator wykorzystujący oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i materiały zużywalne pochodzące od jednego producenta.	TAK
10	Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii CBC-5DIFF w pełni bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyk.	TAK
11	Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora.	TAK
12	Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji.	TAK
13	Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej producenta analizatora, dostępna w probówkach systemu zamkniętego (Sarstedt), dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem.	TAK
14	Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach (H,N,L) zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie na analizatorze.	TAK
15	Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku.	TAK
16	Automatyczne mycie sondy pobierającej po każdym pobraniu.	TAK
17	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK
18	Analizator składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, wewnętrznego systemu sterującego z dotykowym wyświetlaczem LCD, wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową (czarno – białą), system podtrzymania napięcia – UPS, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz czytnik kodów wbudowany w podajnik automatycznie odczytujący próbki.	TAK
19	Analizator wyposażony w czujnik ścieków.	TAK
20	Włączenie analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów "on-line", wyniki kontroli dostępne w Internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku błędów.	TAK
21	Możliwość współpracy z niezależnym systemem do opracowania wyników kontroli jakości.	TAK
22	Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej przed instalacją analizatora. Dostawa, instalacja, uruchomienie dzierżawionego analizatora we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu . / Koszty niezbędnych czynności oraz koszty wyrobów niezbędnych do uruchomienia analizatora ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga wyposażenia m=pomieszczenia w zapewni klimatyzację w pomieszczeniu. Przegląd techniczny klimatyzacji minimum raz w roku na koszt Wykonawcy.	TAK
23	Mikroskop wraz z zestawem komputerowym, monitor LCD umożliwiający ocenę preparatów przez wielu użytkowników jednocześnie.	TAK
Warunki gwarancji i serwisu urządzenia oraz systemu
24	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
25	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna oraz zdalna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
26	Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu obsługi, interpretacji wyników badań trzy razy w roku: pierwsze w dniu zainstalowania systemu. Czas instalacji do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy.	TAK
27	Zamawiający wymaga aby każde urządzenie posiadało paszport techniczny w wersji papierowej (książeczka), w którym serwis będzie dokonywał wpisów po każdej czynności technicznej.	TAK
28	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
29	Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów edukacyjnych niezbędnych do interpretacji wyników badań pochodzących od producenta zamawianego sprzętu.	TAK
30	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
31	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą dostawą odczynników.	TAK

## IV. Parametry wymagane analizatora do oznaczania morfologii 5 diff oraz retikulocytów:
L.p.	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagany. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2018/2019 z możliwością całkowicie automatycznego oznaczania morfologii z rozmazem.	TAK
2	Wydajność analizatora min. 100 oznaczeń na godzinę (CBC+DIFF)	TAK
3	Automatyczna analiza dostępnych na analizatorze parametrów i / raportowanych na wyniku, m.in.: WBC, RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD,RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#),BASO(%,#), IG(%,#).	TAK
4	Analizator wyposażony w automatyczny podajnik próbek z mieszalnikiem na minimum 50 próbek oczekujących na analizę.	TAK
5	Różnicowanie WBC z wykorzystaniem światła lasera w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową.	TAK
6	Dodatkowy tryb pomiaru WBC w próbkach leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji WBC.	TAK
7	Metoda optyczna lub możliwość skorzystania z metody optycznej pomiaru płytek.	TAK
8	Maksymalna, wymagana objętość próbki aspirowanej z pierwszej analizy - 90 μl w trybie podajnikowym CBC-5DIFF.	TAK
9	Możliwość wykonania oznaczeń płynów z jam ciała i płynu mózgowo – rdzeniowego bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników	TAK
10	Oznaczanie i raportowanie na oferowanym analizatorze liczby erytroblastów (%,#) z automatyczną korektą liczby WBC - korekta WBC o NRBC również w trybie CBC	TAK
11	Analizator wykorzystujący oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne pochodzące od jednego producenta.	TAK
12	Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii CBC-5DIFF w pełni bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyk.	TAK
13	Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora.	TAK
14	Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji.	TAK
15	Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach (H,N,L) zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie na analizatorze.	TAK
16	Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów krwi obwodowej (w tym RET)	TAK
17	Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku.	TAK
18	Automatyczne mycie sondy pobierającej po każdym pobraniu.	TAK
19	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
20	Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową (czarno – białą), system podtrzymania napięcia – UPS, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz czytnik kodów wbudowany w podajnik automatycznie odczytujący próbki.	TAK
21	Podłączony czujnik ścieków.	TAK
22	Wykonawca zapewni bezpłatny autoryzowany serwis techniczny świadczony przez cały okres dzierżawy analizatora.	TAK
23	Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniem producenta analizatora. Koszty przeglądów ponosi Wykonawca.	TAK
24	Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy , instalacji we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu oraz uruchomienie dzierżawionego analizatora .Koszty niezbędnych czynności oraz koszty wyrobów niezbędnych do uruchomienia analizatora ponosi Wykonawca.	TAK
25	Wykonawca przeprowadzi minimum trzy szkolenia personelu z zakresu obsługi analizatora potwierdzone – certyfikatem. Pierwsze w dniu zakończenia instalacji urządzenia.	TAK
26	Włączenie analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów "on-line", wyniki kontroli dostępne w Internecie chwilę po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku błędów.	TAK
Warunki gwarancji i serwisu urządzenia oraz systemu
25	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
26	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
27	Dwudniowe szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu obsługi, interpretacji wyników badań w dniu zainstalowania systemu . Czas instalacji do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy.	TAK
28	Zamawiający wymaga aby każde urządzenie posiadało paszport techniczny w wersji papierowej (książeczka), w którym serwis będzie dokonywał wpisów po każdej czynności technicznej. Urządzenie będzie dopuszczone do użytku po wykonaniu kontroli oraz serii badań na koszt Wykonawcy.	TAK
29	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
30	Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów edukacyjnych niezbędnych do interpretacji wyników badań pochodzących od producenta zamawianego sprzętu.	TAK
31	Zamawiający wymaga kontroli zewnętrznej dla oznaczenia retikulocytów oraz rozmazu krwi obwodowej minimum 8 razy razy w każdym roku trwania umowy od 2020 roku. / Typ sprawdzianu: / Rozmaz krwi obwodowej w postaci preparatu na szkiełku mikroskopowym nie rzadziej niż 4 razy w roku. / Sprawdzian z mikroskopii wirtualnej nie częściej niż 4 razy w roku.	TAK	Prosze o dostarczenie harmonogramu kontroli zewnętrznej
32	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
33	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
34	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych. / Procedury należy uzupełnić według zamieszczonego wzoru z wyjątkiem miejsc wykropkowanych.	TAK

Parametry jakościowe określone dla analizatora do oznaczania morfologii 5 diff podlegające ocenie:
lp	Kryterium oceny:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Różnicowane krwinek białych w płynach z jam ciała	TAK-20 pkt / NIE- 0 pkt
2	Analiza parametrów retikulocytarnych z uwzględnieniem stopnia dojrzałości	TAK-20 pkt / NIE- 0 pkt

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 3.5
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :
PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy