PAKIET NR : 3.7

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stacji pipetująco-płuczącej do wykonywania badań metoda IF (immunofluorescencji pośredniej ) (1 szt.) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, mikroskopem.

Ilość badań: pakiet nr 3.7 Formularz asortymentowo-cenowy.

##### I. Parametry techniczne dla urządzeń:
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

II. Parametry wymagane.
l.p.	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagany. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania.
1	Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby / (PBC, AIH) – profil 14 antygenów / Pasek testowy zawiera: AMA M2, M2 - 3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta w klasie IgG. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii . Ocena wyników elektroniczna, oprogramowanie w języku polskim.	TAK
2	Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych miopatii zapalnych / Test paskowy. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii . Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off. Pasek testowy zawiera: Mi-2α, Mi-2β, TIF1ᵧ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52. Elektroniczna ocena wyników– program w języku polskim	TAK
3	Zestaw do diagnostyki twardziny układowej (profil przeciwciał). / Test paskowy. Na paskach umieszczone są antygeny: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52. Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w klasie IgG. Brak konieczności zużywania pasków testowych na kontrolę. Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania. Wyniki interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polskim.	TAK
4	Zestawy do diagnostyki ANA – profil 18 przeciwciał / Testy paskowe. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. Pasek testowy zawiera: – nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, nDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl. SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki. Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych. Elektroniczna ocena wyników– program w języku polskim.	TAK
5	Zestawy do diagnostyki ANA – test paskowy , profil 16 przeciwciał / Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: – nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70.	TAK
6	Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG, IgM (test potwierdzenia) - testy paskowe / Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta.Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. / Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. / Oddzielny zestaw do diagnostyki przeciwciał w klasie IgG i IgM / Antygeny w klasie IgG: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18). / Antygeny w klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii. / Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. / Możliwość oznaczania w surowicy i płynie mózgowo - rdzeniowym / Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. / Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację.	TAK
7	Zestawy do diagnostyki ANCA / Testy paskowe. / Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. / Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. / Pasek testowy zawiera antygeny w postaci linii: – MPO, PR3, GBM. / Komplet odczynników w zestawie. / Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim	TAK
8	Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), przeciw mitochondriom (AMA), przeciw mięśniom gładkim (ASMA) oraz przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) metodą immunofluorescencji pośredniej: / kompletne zestawy do diagnostyki zawierające wszystkie niezbędne odczynniki, / każdy zestaw zawiera 10 szkiełek; zestawy zawierające szkiełka z 5 polami / każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki HEp-2, wątrobę małpy, nerkę szczura i żołądek szczura;dołączony w zestawie koniugat antyludzkich przeciwciał (anty IgG) znakowany fluoresceiną gotowy do użycia (bez konieczności rozcieńczania); / surowice kontrolne dodatnia i ujemna dołączone do każdego zestawu inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym	TAK
9	Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) / Test immunofluorescencji pośredniej substrat: komórki HEp-2, wątroba małpy na jednym okienku diagnostycznym, szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 i 10 pacjentów (oddzielne zestawy diagnostyczne), 10 szkiełek w zestawie komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna gotowe do użycia) inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym	TAK
10	Zestaw do diagnostyki przeciwciał przeciwko granulocytom ANCA / Test immunofluorescencji pośredniej, Substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami oraz granulocyty utrwalone formaliną na jednym okienku diagnostycznym. Szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 i 10 pacjentów (oddzielne zestawy diagnostyczne), 10 szkiełek mikroskopowych w zestawie. Zestaw testowy zawiera komplet odczynników: szkiełka mikroskopowe z substratami, szkiełka nakrywkowe, medium nakrywkowe, bufor PBS, Tween, przeciwciała antyludzkie znakowane FITC IgG (gotowe do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia). Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym	TAK
11	Zestaw do diagnostyki ANCA metodą immunofluorescencji pośredniej (5 substratów): / Substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, komórki HEp-2 pokryte granulocytami utrwalonymi etanolem, granulocyty utrwalone formaliną, oczyszczone w postaci kropel: PR3 i MPO na jednym okienku diagnostycznym. / Zestaw zawiera 10 szkiełek z 3 polami reakcyjnymi (osobne zestawy), znakowana fluoresceiną surowica antyludzka IgG (kozia, gotowa do użycia), kontrola pozytywna i negatywna (gotowe do użycia), bufor PBS z Tween, szkiełka nakrywkowe i medium nakrywkowe. Inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym	TAK
12	Zestawy do diagnostyki ANA – test paskowy, profil 23 przeciwciał / Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii. Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off. Pasek testowy zawiera: dsDNA, nukleosomy, histony, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70, SS-A oraz Ro-52 jako osobne prążki. Odczyt elektroniczny za pomocą programu komputerowego	TAK
13	Zestawy do diagnostyki antygenów cytoplazmatycznych - Profil cytoplazmatyczny / Testy paskowe / Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy / Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii: AMA-M2, M2-3E, rybosomalne białko P, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 jako osobne prążki / Odczyt, interpretacja oraz archiwizacja wyników – w sposób elektroniczny za pomocą programu komputerowego w języku polskim.	TAK
14	Automat do testów paskowych- / W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie. / Zintegrowany czytnik kodów kreskowych. Przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji. Możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych oraz do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu. Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, dwukierunkowe połącznie z LIS (import i eksport list roboczych). / Obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB . Min. 40 pozycji na próbki badane. Mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości. Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa). Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml. Objętość pipetowania próbek 15-200 ul (najmniejsza objętość pipetowania 1 ul) . Rozwiązanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrolą poziomu oraz alarmem). Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń. / Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi. Ocena w normalnych warunkach oświetleniowych. Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska. Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi.	TAK
15	Specyfikacja techniczna mikroskopu fluorescencyjnego / WARUNKI TECHNICZNE Opis / Napięcie sieciowe / Moc wyjściowa 12V / Napięcie 100 do 240 V / Zakres napięcia sieciowego automatyczna konwersja napięcia / Źródło światła UV: / Lampa diodowa typu LED / Długość fali źródła światła 460.- 490 nm / Moc Min 5 W / Stałe źródło światła 460-490 nm Min 25 lumenów / Żywotność 50 000 h / Klasyfikacja lasera 2M / Wskaźnik pogorszenia jakości światła Alarm akustyczny / Ustawienia filtrów dla metody FITC / Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny 450-490 nm/515nm / Filtr rozpraszający 510 nm / Elementy mechanizmu optycznego / Obrotowe ramię do zmiany obiektywów Manualne , minimum 4 pozycje / Obiektyw 1 A-Plan 20 x / 0.45 / Obiektyw 2 A -Plan 40 x / 0. 65 / Okular PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br. / Tuba dwuokularowa, ergonomiczna 30˚ /20 / Wyposażenie dodatkowe / Pokrowiec na mikroskop Tak	TAK
16	Kamera do mikroskopu: / Przetwornik obrazu: 3,1 megapiksela, matryca 1/2" kolor, 6.5mm x 4.9mm. Efektywna liczba pikseli 2048 x 1536. Szybkość wyświetlania klatek: 6 fps przy 2048x1536, 20 fps w rozdzielczości 1024x768. Czułość: Wysoka - Dynamic Range 60dB. Automatyczna ekspozycja: Automatyczna i ręczna. Balans bieli: Automatyczny i ręczny. Zasilanie USB lub zewnętrzne: 6VDC, 500mA. Pobór mocy: 2.5 W. Temperatura pracy: 0 ° C do +50 ° C. Interfejsu: Szybkie złącze USB 2.0 (480Mbits/sec). Mocowanie obiektywu: C-Mount.	TAK
17	Skaner płaski i kołyska laboratoryjna: (ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu, na platformie kołyszącej mata gumowa zapobiegająca przesuwaniu płytek/ tacek z paskami)	TAK
18	Instalacja pełnego wyposażenia opisanego w SIWZ w ciągu 14 dni od podpisania umowy. W dniu zakończenia instalacji szkolenie dla pracowników w siedzibie Zamawiającego i podłączenie wszystkich urządzeń do sieci szpitalnej LIS. Jeżeli Wykonawca nie zapewni wymagań zawartych w SIWZ co do wyposażenia pracowni, instalacji i szkolenia Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy.	TAK
19	W trakcie umowy bezpłatna konsultacja z konsultantem d.s jakości metodyki oraz możliwość sprawdzenia problematycznych próbek w innej placówce. Całkowity koszt konsultacji oraz opłata za wykonanie badania, transport ponosi Wykonawca w terminie nieprzekraczającym 7 dni.	TAK
20	Przed instalacją Zamawiający wymaga: / przeprowadzenia szkolenia dla 7 osób w kolejności: najpierw 3 pracowników, po miesiącu 2 pracowników i po dwóch miesiącach 2 parcowników. / szkolenie praktyczne i teoretyczne minimum 5 dniowe w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza szkolenie w miejscu, wyznaczonym przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy i obejmuje bezpłatny: całkowity koszt szkolenia, podróży oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu i interpretacji wyników, potwierdzone indywidualnym certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w dniu instalacji. / Szkolenia w trakcie trwania umowy nie rzadziej niż 3 razy w każdym roku trwania umowy.	TAK
21	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
22	Dostawca zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość uczestniczenia w kontroli międzynarodowej kontroli jakości w każdym roku trwania umowy. / Wykonawca dostarczy harmonogram kontroli zewnętrznej nie później niż 14dni od daty zawarcia umowy.	TAK
23	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
#### 24	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
#### 25	Wykonawca dostarczy karty charakterystyki wszelkich oferowanych substancji niebezpiecznych i szkodliwych wersji papierowej na etapie zawarcia umowy.	TAK
#### 26	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przez Wykonawcę polskich wersji wszystkich oferowanych instrukcji.	TAK
#### 27	Zamawiający wymaga dostarczenia: stołów laboratoryjnych o nośności dostosowanej do wagi urządzeń, klimatyzacji. Zamawiający wymaga wizji lokalnej przed wstawieniem urządzeń. Przegląd klimatyzacji minimum raz w roku na koszt Wykonawcy.	TAK
#### 28	Parametry funkcjonalno-techniczne wymagane bezwzględnie dla aparatu umożliwiającego zautomatyzowane przetwarzanie szkiełek zostały opisane w tabeli nr 1.	TAK
#### 29	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą dostawą	TAK
#### 30	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
31	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
#### 32	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.	TAK

Tab. 1.Parametry graniczne dla aparatu umożliwiającego zautomatyzowane przetwarzanie szkiełek mikroskopowych IFT, od przygotowania próbki do końcowego etapu płukania lub etapu pomiaru. System wykrywa i rozpoznaje kody kreskowe.
System	96 próbek pacjentów / 96 miejsc do rozcieńczeń (screening) / 96 miejsc do rozcieńczeń (miano) / maksymalnie 20 szkiełek mikroskopowych(zależne od konfiguracji aparatu) / 12 kontroli / 8 odczynników / 4 bufory do rozcieńczeń
Akcesoria	6 raków na surowice (każdy na 16 pozycji) / 2 pojemniki na bufory płuczące 2L i 4L / 1 pojemnik na odpady 10L / 1 pojemnik na „System Liquid” 5L / stacja robocza na płyny systemowe
Jednostka pipetująca
Igła	1 igła ( powlekana ceramicznie)
Wykrywanie poziomu cieczy	czułość 200 ul
Wykrywanie skrzepów	tak
Pojemność igły	5-1000 ul ze skokiem co 1 ul
Dokładność	CV<1% przy pojemności powyżej 20 ul
Jednostka płucząca
Metoda	Zalewana wanienka na 5 szkiełek mikroskopowych
Głowica	8-kanałowa głowica płucząca
Oprogramowanie
Liczba zapisanych testów	Nielimitowana
Liczba kroków w teście	Nielimitowana
Czas trwania etapu inkubacji	1-1000 minut ze skokiem co 1 minutę
Łączenie testów w liście roboczej	Do 20 na 1 listę roboczą
Rozcieńczenia	Do 13 dowolnie zdefiniowanych rozcieńczeń na 1 test
Etapy	Rozcieńczanie i nakładanie / Inkubacja / Płukanie / Pipetowanie
Różne akcesoria
Skaner kodów kreskowych	CCD kamera (półautomatyczna), ręcznie ustawiany na odpowiednią pozycję
Pompa	Wysoko-precyzyjna pompa z mikroprzekładnią
Akcesoria opcjonalne	Pokrywka na raki ze szkiełkami mikroskopowymi / Płyta grzejna / Wytrząsarka / Czytnik ELISA
System
Archiwizacja	Archiwizacja wyników obsługiwana przez program

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu (3- 7 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.7
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60%
Termin Dostawy	TD	20%
Realizacja reklamacji	RREK	20%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
CB= (CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :
TD = ( TD min / TD ofer ) x 20 % x 100 pkt.
RREK = (RREK min / RREK ofer ) x 20 % x100 pkt.
Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.
Data i podpis osoby upoważnionej przez wykonawcę
….................................................................................