PAKIET NR 3.8 :
Przedmiot zamówienia: dzierżawa półautomatycznej stacji do pipetowania, skanera do odczytu oraz zakup odczynników do diagnostyki alergii z surowicy krwi w czasie 36 miesięcy.
I. Ilość badań: pakietu nr 3.8 Formularz asortymentowo-cenowy
##### II. Parametry techniczne urządzeń
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

III. Parametry wymagane:
L.p.		Parametr techniczny, funkcjonalny urządzenia- bezwzględnie wymagany. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Półautomatyczna stacja pipetująca	Półautomatyczna stacja pipetująca do przeprowadzenia manualnej procedury testów typu blot	TAK
2		Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019	TAK
3		W zestawie grzebienie z uchwytami na testy	TAK
4		Możliwość jednoczesnego wykonywania do 36 pasków	TAK
5		Funkcja odzyskiwania odczynników poprzez zastosowanie pompy zwrotnej	TAK
6		Brak konieczności stosowania materiałów zużywalnych w postaci rynienek na testy	TAK
7		Miejsca na odczynniki znakowane kolor-kodami odpowiadającymi kolor-kodom odczynników z zestawu reagentów	TAK
8		Dokładność dozowania do 10 % lub mniej	TAK
9		Aparat posiadający min. 4 głowice dozujące	TAK
10		Deklaracja CE zgodna z dyrektywą 98/79/CE dla urządzenia	TAK
11	Skaner do odczytu testów	Fabrycznie nowy, rok produkcji 2019	TAK
12		Skaner posiadający certyfikat IVD z możliwością jednoczesnego odczytu do 10 pasków	TAK
13		Paski wkładane bezpośrednio do skanera ( brak konieczności drukowania arkuszy roboczych i przyklejania pasków)	TAK
14		Możliwość automatycznej kalibracji skanera. Karta kalibracyjna w zestawie	TAK
15		Oprogramowanie interpretujące w języku polskim Wyniki podane w IU/ml oraz przypisane wartości do klas( 0-6)	TAK
17		Wyniki z oprogramowania zawierające m.in. dane pacjenta, informacje o odczytywanym teście, wygląd zeskanowanego paska wraz ze wskazaniem intensywności sygnałów dla poszczególnych alergenów, interpretacje dla poszczególnych alergenów	TAK
18		Komunikacja z LIS na koszt Wykonawcy	TAK
19		Deklaracja CE zgodna z dyrektywą 98/79/CE dla skanera	TAK
20	Testy	Panele wykrywające przeciwciała IgE	TAK
21		Odczynniki gotowe do użycia : detektor przeciwciał, konjugat, substrat	TAK
22		Bufor płuczący w postaci płynnej do rozcieńczenia w wodzie destylowanej (nie liofilizat)	TAK
23		Paski fabrycznie umieszczone w plastikowych rynienkach	TAK
24		Każdy pasek posiada linię kontrolną wskazującą na prawidłowe wykonanie procedury testu	TAK
25		Możliwość stosowania wraz z testami blokera CCD w panelach, pochodzącego od tego samego producenta co testy alergiczne	TAK
26		Czas oznaczenia do 3 godz.	TAK
27		Stosowanie antyludzkich przeciwciał poliklonalnych lub mieszaniny poliklonalnych i monoklonalnych	TAK
28		Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
29		Pakiet jest niepodzielny i stanowić całość	TAK
30		Deklaracja CE zgodna z dyrektywą 98/79/ CE 41 Serwis	TAK
31	Serwis i gwarancja	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między urydyeniem a systemem informatycznym.	TAK
32		Dostawca zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość uczestniczenia w kontroli międzynarodowej kontroli jakości minimum 2 razy w każdym roku trwania umowy. / Wykonawca dostarczy harmonogram kontroli zewnętrznej nie później niż 14dni od daty zawarcia umowy.	TAK
33		Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
34		Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
35		Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
36		Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych – wraz z pierwszą dostawą	TAK

Profil paneli alergicznych- min. 30 parametrowe:
PANEL PEDIATRYCZNY:
D1 Derm. Pteronyssinus, D2 Derm. Farinae, Hx Kurz domowy, T2 Olcha,T3 Brzoza,T4 Leszczyna
Gx Trawy mix, G6 Tymotka łąkowa, W6 Bylica , W1 Pyłek ambrozji, W206 Rumianek, E1 Kot
E3 Koń, E5 Pies, M6 Alternaria alternata, F1_F75 Jajo mix, F2 Mleko, F78 Kazeina, F84 Kiwi
F92 Banan, F328 Figa, F17 Orzech laskowy, F13 Orzech ziemny, F14 Soja, F85 Seler, F4 Mąka pszenna
F7 Mąka owsiana, Fx207 Małże mix(Wenus, krab,ostryga), Fx24 Ryby morskie mix, CCDx CCD mix

PANEL PEDIATRYCZNY:
D1 Derm. Pteronyssius, D2 Derm. Farinae, E1 Kot, E204 Albumina bydlęca, E3 Koń, E5 Pies
F1 Białko jaja, F13 Orzech ziemny, F14 Soja, F17 Orzech laskowy, F2 Mleko, F3 Dorsz, F31 Marchew
F35 Ziemniak, F4 Mąka pszenna, F45 Drożdże piekarncze, F49 Jabłko, F75 Żółtko jaja, F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-laktoglobulina, F78 Kazeina, F9 Ryż, F93 Kakao, Gx Trawy Mix, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata, T3 Brzoza, W6 Bylica, CCD,

PANEL WZIEWNY:
D1 Derm. Pteronyssius, D2 Derm. Farinae, D70 Acarus siro, E1 Kot, E11 Pigeon feathers, E3 Koń
E5 Pies, E6 Świnka morska, E71/E72 Mysz, E73/E74 Szczur , E82 Królik, E84 Chomik
G1 Tomka wonna, G12 Pyłki żyta, G3 Kupkówka pospolita, G6 Tymotka łąkowa, M1 Penicillium notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata T2 Olcha, T3 Brzoza, T4 Leszczyna, T7 Dąb, W2 Ambrozja bylicolistna, W206 Rumianek, W6 Bylica
W8 Mniszek lekarski, W9 Babka lancetowata, CCD,

PANEL WZIEWNY:
D1 Derm. Pteronyssius, D2 Derm. Farinae, D70 Acarus siro, E1 Kot, E3 Koń, E5 Pies, E6 Świnka morska
E82 Królik, E84 Chomik, E87 Szczur, E88 Mysz, Ex8 Papuga/ P.falista/ Nimfa, G12 Pyłki żyta, GX Mix traw, I1 Jad pszczoły, I3 Jad osy, I6 Karaluch, , K82 Latex, M1 Penicillium notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata, T2 Olcha,T3 Brzoza, T4 Leszczyna, W206 Rumianek, W5 Piołun, W8 Mniszek lekarski, CCDx CCD mix, IgE całkowite

PANEL POKARMOWY:
F1 Białko jaja, F10 Sezam, F13 Orzeszki ziemne, F14 Soja, F17 Orzech laskowy, F2 Mleko krowie, F20 Migdał, F218 Papryka, F23 Krab, F237 Morela, F25 Pomidor, F26 Wieprzowina F27 Wołowina, F3 Dorsz, F31 Marchew, F35 Ziemniak, F4 Maka pszenna, F44 Truskawka, F45 Drożdze piekarskie, F48 Cebula, F49 Jabłko, F5 Maka żytnia, F75 Żółtko jaja, F78 Kazeina, F83 Kurczak, F84 Kiwi, F85 Seler, F9 Ryż, F92 Banan, CCD Mix,

PANEL POKARMOWY:
F2 Mleko, F1 Białko jaja, F10 Sezam, F114 Ziarna słonecznika, F13 Orzech ziemny, F14 Soja, F17 Orzech laskowy, F20 Migdał, F203 Pistacja, F226 Ziarna dyn, F25 Pomidor, F256 Orzech włoski, F263 Pieprz, F273 Tymianek, F31 Marchew, F328 Figa, F343 Malina, F35 Ziemniak, F44 Truskawka, F458 Oliwka, F47 Czosnek, F75 Żółtko jaja, F78 Kazeina, F79 Gluten, F84 Kiwi, F91 Mango, F93 Kakao
F95 Brzoskwinia, FX23 Mięso Mix, FX3SK Owoce morza Mix

Profil paneli alergicznych - min. 20 parametrowe:
PANEL PEDIATRYCZNY:
D1 Derm. Pteronyssinus, D2 Derm. Farinae, E1 Kot, E3 Koń, E5 Pies, F1 Białko jaja, F13 Orzech ziemny, F14 Soja, F17 Orzech laskowy, F2 Mleko, F31 Marchew, F4 Mąka pszenna, G12 Pyłki żyta, GX Mix traw, M6 Alternaria alternata, T2 Olcha, T3 Brzoza, T4 Leszczyna, W6 Bylica , W9 Babka

PANEL WZIEWNY:
D 72Tyrophagus putrescentiae , D1 Derm. pteronyssinus , D2 Derm. farinae
D70 Acarus siro, D71 Lepidoglyphus destruktor, E1 Naskórek kota, 35 Naskórek psa, G12 Żyto,
GX Trawy mix , M1 Penicillium notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus
M5 Candida albicans,M6 Alternaria alternata , T2 Olcha, T3 Brzoza , T4Leszczyna , W20 Pokrzwa , W6 Bylica pospolita , W9 Babka lancetowata

PANEL WZIEWNY:
D2 Derm. Farinae, E1 Kot, E3 Koń, E5 Pies, E6 Świnka morska, E82 Królik, E84 Chomik, G12 Pyłki żyta
GX Mix traw, M1 Penicillium notatum, D1 Derm. Pteronyssinus, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata, T2 Olcha, T3 Brzoza, T4 Leszczyna, T7 Pyłki dębu, W6 Bylica , W9 Babka

PANEL POKARMOWY:
F1 Białko jaja, F10 Sezam, F13 Orzech ziemny, F14 Soja, F17 Orzech laskowy F2 Mleko, F20 Migdał
F23 Krab, F25 Pomidor, F256 Orzech włoski, F3 Dorsz, F31 Marchew, F33 Pomarańcza, F35 Ziemniak
F4 Mąka pszenna,F49 Jabłko, F5 Mąka żytnia, F75 Żółtko jaja, F78 Kazeina, F85 Seler

IV. Parametry oceniane
Lp	Parametry oceniane	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Ilość surowicy potrzebna do oznaczenia- 250 uL ( dla 10 i 20 alergenowych paneli ) i 300 uL ( dla paneli 30 alergenowych)	10 pkt./0 pkt
2	Wymienialne odczynniki – możliwość łączenia odczynników o różnych numerach Lot, a także z różnych paneli/ zestawów	10 pkt./0 pkt
3	Możliwość automatycznej kalibracji skanera. Karta kalibracyjna w zestawie	10 pkt./0 pkt
4	Brak konieczności drukowania list roboczych i przyklejania pasów lub umieszczania pasków w specjalnych statywach tzw. ramkach. Cały pasek wkładany bezpośrednio do skanera	10 pkt./ 0pkt
5	Forma testu-pasek fabrycznie umieszczony w pojedynczej plastikowej rynience	10 pkt./ 0pkt

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.8
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 50) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy