PAKIET NR 3.10:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa analizatora do oznaczenia hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej   (1 szt.) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów, (bez kontroli codziennej).

Ilość badań:  pakiet nr 3.10. Formularz asortymentowo-cenowy.
I. Parametry techniczne dla analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glinowanej metodą HPLC
	Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
	

	Producent – pełna nazwa, adres
	

	Kraj pochodzenia
	


II. Parametry wymagane.
	l.p.
	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagany.

Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
	Wymagane
	Odpowiedź Wykonawcy:
1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;

niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”).

2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania.

	1
	Automatyczny analizator z podajnikiem (rack) do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).

Zamawiający dopuszcza system używany, nie starszy niż 2016 rok, pod warunkiem przeprowadzenia wymiany części zużywalnych oraz gruntownego przeglądu technicznego. Potwierdzenie wykonania w/w czynności należy dołączyć do oferty. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty udokumentowania przebiegu czynności serwisowych z ostatniego roku użytkowania proponowanego urządzenia. 
	TAK
	

	2
	Analizator wyposażony w system informowania o stanie odczynników oraz poziomie ścieków. 
	TAK
	

	3
	Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi i hemolizatami. Zamawiający wymaga określenia ilości testów wykonanych na 1 kolumnie - nie dopuszcza oznaczania badań po przekroczeniu dopuszczalnej ilości deklarowanej przez producenta.
	TAK
	

	4
	Trwałość kolumny potwierdzona przez producenta. 

Zamawiający wymaga dołączenia poświadczonego dokumentu do oferty. Nie dopuszcza opinii/deklaracji wydanej przez Wykonawcę.
	TAK
	

	5
	Zgodność ze standardem IFCC, certyfikat NGSP.

Wynik badania deklarowany jednocześnie w mmol/mol i %.
	TAK
	

	6
	Aparat ergonomiczny, wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora przez 30 minut od awarii sieci elektrycznej.
	TAK
	

	7
	Czytnik kodów paskowych wbudowany
	TAK
	

	8
	Dwustronna komunikacja z LIS. 

W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap.

Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.
	TAK
	

	9
	Dostawca zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość uczestniczenia w kontroli międzynarodowej kontroli jakości minimum 4 razy w każdym roku trwania umowy.

Wykonawca dostarczy harmonogram kontroli zewnętrznej  nie później niż 14dni od daty zawarcia umowy.
	TAK
	

	10
	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione.

Załączyć harmonogram przeglądów. 
	TAK
	

	11
	Zgłaszanie awarii:  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię.
Konsultacja telefoniczna  z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu.
Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24  godzin,  w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48  godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax.
W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii.
Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia.

Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.
	TAK
	

	12
	Wykonawca dostarczy karty charakterystyki wszelkich oferowanych substancji niebezpiecznych i szkodliwych wersji papierowej na etapie zawarcia umowy.
	TAK
	

	13
	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przez Wykonawcę polskich wersji wszystkich oferowanych instrukcji.
	TAK
	

	14
	Drukarka umożliwiająca wydruk raportu pacjenta w postaci chromatogramu.
	TAK
	

	15
	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu i interpretacji wyników, potwierdzone indywidualnym certyfikatem w siedzibie Zamawiającego w dniu instalacji.
	TAK
	

	16
	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy).
Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.
	TAK
	Proszę podać nr fax lub email do zamówień

Proszę podać osobę do kontaktu

Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji

	17
	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych.  Wraz z pierwszą dostawą odczynników.
	TAK
	

	17
	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.
	TAK
	

	18
	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość
	TAK
	


III. Parametry oceniane:
	LP
	Parametry oceniane
	Punktacja
	Odpowiedź Wykonawcy:
1. Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;

niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”).

2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

	2
	Analizator nowy
	TAK – 20 pkt

NIE-0 pkt
	

	3
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK – 10 pkt

NIE-0 pkt
	

	4
	Termin ważności odczynników minimum 3 miesiące od daty dostawy
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0  pkt.
	


         Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.
Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.10
	Kryterium oceny 
	Oznaczenie
	Waga

	Cena brutto
	CB
	60,00%

	Parametry oceniane
	PO
	40,00%


Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Parametry oceniane :
PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt
Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania. 
Data podpis i pieczątka osoby uprawnionej

……………………………………………………………………
Pakiet 3.10 strona38 /6

