PAKIET NR 3.11 : wymagania

 Analizator parametrów krytycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych (1 szt.) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów. Liczba asortymentu zużywalnego, odczynników, kalibratorów winna wystarczyć na wykonanie badań w okresie trwania umowy. Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.

Ilość badań: pakiet 3.11 Formularz asortymentowo-cenowy

##### Parametry techniczne dla analizatora :
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

I. Parametry bezwzględnie wymagane.
lp	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagane. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku – proszę wypełnić „TAK”; niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania.
1	Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krytycznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (UPS). / Zamawiający zaakceptuje analizator używany, jednak nie starszy niż 2016 rok, po gruntownym przeglądzie technicznym, w tym wymianie części zużywalnych, igieł, uszczelek w miejscu podawania próbek itp. / Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, że w/w zostało spełnione oraz załączenia kserokopii prac serwisowych przeprowadzonych w oferowanym analizatorze w ciągu ostatniego roku użytkowania (potwierdzony za zgodność z oryginałem).	TAK
2	Zamawiający wymaga zdalnego połączenia serwisu do analizatora w siedzibie Zamawiającego celem udzielenia doraźnej pomocy technicznej.	TAK
3	Czas pomiaru dla wszystkich parametrów, oznaczonych jednoczasowo w próbce - maksymalnie do 2 minut.	TAK
4	Objętość badanej próbki w dowolnym trybie maksymalnie 100 ul.	TAK
5	Parametry mierzone przy użyciu analizatora: pH, pCO2, pO2, SO2, Na+, K+, Ca2+, Cl -,oksymetria (hemoglobina całkowita, O2Hb, MetHb, COHb, HHBHBF, bilirubina), mleczany, glukoza.	TAK
6	Pomiar parametrów w następujących typach próbek: krew włośniczkowa, krew tętnicza, krew żylna, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy.
7	Bezpłatna dostawa clot cotcher na czas trwania umowy.	TAK
8	Możliwość konfiguracji parametrów mierzonych i wyliczanych według potrzeb operatora.	TAK
9	Pomiar próbki badanej i kontrolnej w jednym trybie pomiarowym.	TAK
10	Wbudowany podajnik do automatycznej kontroli jakości – pomiar kontroli jakości na trzech poziomach oraz możliwość zainstalowania automatycznego podajnika strzykawek.	TAK
11	Parametry wprowadzane: temperatura pacjenta , numer identyfikacyjny pacjenta., imię i nazwisko, pesel.	TAK
12	Automatyczna kalibracja gazów zewnętrznych (butli), instalowanych w obrębie analizatora.	TAK
13	Łączny czas kalibracji – nie więcej niż 100 minut/dobę.	TAK
14	Możliwość wymiany pojedynczych odczynników niezależnie od siebie – w zależności od zużycia.
15	Oprogramowanie analizatora w języku polskim.	TAK
16	Elektrody zabezpieczone membranami.	TAK
17	Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę wyników pacjentów (minimum 1000 wyników), wyników kalibracji (minumim 500 wyników) oraz kontroli (minimum 500 wyników).	TAK
18	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów. / Zamawiający wymaga założenia paszportu technicznego (książeczkowego) i dokonywania w nim wpisów po każdej interwencji serwisowej oraz przeglądzie technicznym. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej 1 raz na pół roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 30 dniowym wyprzedzeniem, w celu umówienia terminu.	TAK
19	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym..	TAK
20	Zamawiający wymaga kontroli zewnętrznej międzynarodowej - 12 razy w każdym roku trwania umowy. Należy dostarczyć harmonogram kontroli w ciągu 14 dni od podpisania umowy.	TAK
21	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze, dni wolne od pracy - maksymalnie do 24 godzin, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
22	Wymiana wadliwego urządzenia na nowe w przypadku 3-krotnej tego samego podzespołu w ciągu roku.	TAK
23	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla pracowników minimum 1 raz w roku. Szkolenie zakończone certyfikatem dla każdego przeszkolonego pracownika.	TAK
24	Wykonawca dostarczy karty charakterystyki odczynników w formie papierowej.	TAK
25	Oprogramowanie aparatu w języku polskim.	TAK
26	Zgłaszanie reklamacji 24 godziny/dobę. Podać nr email lub fax. / Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji materiałów zużywalnych, które zostaną unieczynnione przez mikroskrzep krwi.	TAK
27	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą dostawą odczynników.	TAK
28	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
29	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
30	Zamawiający wymaga dostarczenia witryny chłodniczej w celu zapewniania prawidłowego przechowania materiału kontrolnego. Gwarancja pełna w trakcie trwania umowy. Przegląd techniczny przynajmniej raz w roku na koszt Wykonawcy. Model nie gorszy niż Liebherr Fkvsl 4112.	TAK
31	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość	TAK

II. Parametry oceniane
LP	Parametry oceniane	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1.	Objętość krwi włośniczkowej dla wszystkich mierzonych parametrów	Objętość najmniejsza- 10 pkt / Objętość większa – 0 pkt
2	Objętość próbki tętniczej dla wszystkich mierzonych parametrów	Objętość najmniejsza- 10 pkt / Objętość większa – 0 pkt
3.	Łączny czas kalibracji	Czas najkrótszy- 10 pkt / Czas dłuższy – 0 pkt
4	Stabilność odczynników po umieszczeniu w analizatorze. Proszę podać dla każdego odczynnika.	Czas najdłuższy- 10 pkt / Czas krótszy– 0 pkt

Załącznik nr 2: Analizator typu POCT dla oddziałów OIT i SOR

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych typu POCT (2 szt) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli, kalibratorów. Liczba asortymentu zużywalnego, odczynników, kalibratorów, kontroli winna wystarczyć na wykonanie badań w okresie trwania umowy. Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość.

Ilość badań: pakiet 3.11 Formularz asortymentowo-cenowy

##### I.Parametry techniczne dla analizatora dla OIT .
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

##### Parametry techniczne dla analizatora dla SOR.
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

II: Wymagane parametry analizatora.
	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagane. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku – proszę wypełnić „TAK”; niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania.
1	Automatyczny analizator do oznaczania parametrów krytycznych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (UPS). / Zamawiający zaakceptuje analizator używany, jednak nie starszy niż 2016 rok po gruntownym przeglądzie technicznym, w tym wymianie części zużywalnych, np. uszczelek w miejscu podania próbek itp. / Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, że w/w zostało spełnione oraz załączenia kserokopii prac serwisowych przeprowadzonych w oferowanym analizatorze i systemie backup w ciągu ostatniego roku użytkowania (potwierdzony za zgodność z oryginałem).	TAK
2	Zamawiający wymaga programu umożliwiającego zdalne połączenie z analizatorami POCT w oddziałach, które pozwoli na codzienne wsparcie użytkowników oddziału w zakresie: obsługi analizatora, wymiany materiałów zużywalnych, dostępu do bazy danych pacjentów oraz wyników kontroli jakości. Instalacja zdalnego programu na dwóch komputerach w laboratorium. Dostęp zdalny do analizatorów POCT 24 godziny/dobę. / Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie obsługi programu.	TAK
3	Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę analizatora w przypadku zaniku zasilania.	TAK
4	Analizator parametrów krytycznych, dokonujący oznaczeń w jednej próbce, jednoczasowo minimum: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, tHb, pochodne Hb: COHb, O2Hb, Hhb, HbF, MetHb, bilirubina, jony (Na+, K+, Cl-, Ca++).	TAK
5	Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l.	TAK
6	Analizator pracujący w oparciu o dwa materiały zużywalne.	TAK
7	Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych.	TAK
8	Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów materiału kontrolnego z możliwością zmiany godziny jej wykonania.	TAK
9	Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie.	TAK
10	Wszystkie kasety po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważnością minimum przez 30 dni.	TAK
11	Maksymalna objętość próbki ze strzykawki i kapilary 70ul dla całego panelu: pH, pCO2, pO2, Lac, Glu, tHb, pochodne Hb: COHb, O2Hb, Hhb, HbF, MetHb, bilirubina, jony (Na+, K+, Cl-, Ca++).	TAK
12	Wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki, pacjenta i operatora oraz wbudowana drukarka.	TAK
13	Oprogramowanie, menu oraz instrukcja w języku polskim.	TAK
14	System detekcji i usuwania skrzepów. / Zgłaszanie reklamacji 24 godziny/dobę. Podać nr email lub fax. / Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji materiałów zużywalnych, które zostaną unieczynnione przez mikroskrzep krwi.	TAK
15	Zamawiający dopuszcza drobne czynności serwisowe takie jak: kalibrację hemoglobiny, wymiana uszczelki, sondy aspiracyjnej oraz podobne, pod warunkiem, że wykonywane będą przez Serwis podczas przeglądów technicznych lub innych wizyt (bezpłatnie).	TAK
16	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów. / Zamawiający wymaga założenia paszportu technicznego (książeczkowego) i dokonywania w nim wpisów po każdej interwencji serwisowej oraz przeglądzie technicznym. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej 1 raz na pół roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w 30 dniowym wyprzedzeniem, w celu umówienia terminu.	TAK
17	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
18	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
19	Zamawiający wymaga kontroli zewnętrznej, międzynarodowej 4 razy każdym roku trwania umowy.	TAK
20	Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu OIT i SOR z zakresu obsługi oraz pobierania materiału jeden raz w każdym roku trwania umowy.	TAK
21	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych. Procedury należy uzupełnić według zamieszczonego wzoru z wyjątkiem miejsc wykropkowanych.	TAK

III. Parametry oceniane dla analizatorów POCT (OIT/SOR):
LP	Parametry oceniane	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1.	Czas uzyskania wyniku dla wszystkich wymaganych parametrów.	Czas najkrótszy- 10 pkt / Czas dłuższy – 0 pkt
2	Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub w innym kasetowym wyspecyfikowanym w SIWZ. Wyjęcie i ponowne włożenie nie spowoduje utraty pozostałych testów, cykli aktywności w wyjętych kasetach.	TAK- 10 pkt / NIE – 0 pkt
3.	Możliwość wyłączenia aparatu na dłużej niż 2 godziny bez utraty testów, które pozostały w kasecie.	TAK- 10 pkt / NIE – 0 pkt
4	Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami podawanymi przez operatora.	TAK- 10 pkt / NIE – 0 pkt

Podpis uprawnionej w imieniu Wykonawcy
………………………………………………………….

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.11
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 80) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby uprawnionej
….....................................................