PAKIET NR 3.13 :

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych do badań immunobiochemicznych (2 szt)

I. Ilość badań: pakiet nr 3.13. Formularz asortymentowo-cenowy.

##### II. Parametry techniczne analizatora nr 1
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

##### Parametry techniczne analizatora nr 2
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## III. Parametry wymagane.
L.p.	Parametry techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagane. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
	Dwa identyczne systemy zintegrowane do wykonania wszystkich oznaczeń wymienionych w załączniku formularzu asortymentowo-cenowym pakietu 3.13. Systemy zintegrowane zarządzane z jednego komputerowego stanowiska operatorskiego każdy, umożliwiające aspiracje materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami. Analizatory fabrycznie nowe rok produkcji nie starszy niż 2018.	TAK
	Fizyczne połączenie analizatorów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu zintegrowanego, zapewniające automatyczny przebieg procesu transportu i badań próbek wykonywanych na systemie zintegrowanym	TAK
	Dostawianie i wyjmowanie probówek z systemu, bez przerywania ciągłości jego pracy. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 200 próbek.	TAK
	Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych	TAK
	Dwie stacje uzdatniania wody umożliwiające prawidłową pracę analizatorów w systemie. Koszt wszystkich materiałów zużywalnych stacji wliczony w cenę dzierżawy. Zamawiający wymaga wygłuszenia zaoferowanych stacji wody.	TAK
	Ilość opakowań odczynników, kalibratorów i kontroli oraz innych niezbędnych zgodna z faktycznym zużyciem zapisanym w SIWZ	TAK
7	Dwukierunkowa komunikacja systemu z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Wykonawca zapewni podłączenie oferowanego systemu i uruchomienie dwukierunkowej transmisji danych na własny koszt	TAK
8	Zewnętrzne zasilacze awaryjne (UPS) podtrzymujące pracę systemu przez min. 20 min	TAK
9	Instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich elementów systemu dostarczona wraz z systemem	TAK
10	Zdalna diagnostyka serwisowa oferowanego systemu – podłączenie na koszt Wykonawcy	TAK
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY
11	Dwa identyczne analizatory biochemiczne pracujące w technologii tzw. „mokrej chemii” o wydajności maksymalnej (łącznie z ISE) nie mniejszej niż 1200 testów/h KAŻDY. Zmawiający żąda aby ta wydajność bezwzględnie umożliwiała dokładanie wszystkich odczynników na pokład analizatora w czasie pracy analizatora bez przerywania badań.	TAK
12	Kuwety wielorazowego użytku, myte i sprawdzane na pokładzie aparatu.	TAK
13	Ciśnieniowy detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla próbek.	TAK
14	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ich ilości, terminu ważności, stabilności po otwarciu, dostępnej ilości testów do wykonania).	TAK
15	Ilość chłodzonych miejsc odczynnikowych wystarczająca do jednoczesnego załadowania na pokład każdego z analizatorów odczynników do wszystkich testów + 15% na duplikaty odczynników.	TAK
16	Aktywna funkcja oceny poziomu interferentów ( hemoglobina, lipemia, bilirubinemia) w każdej analizowanej próbce	TAK
17	Automatyczne powtórki i rozcieńczenia dla wyników tego wymagających	TAK
18	Wbudowany system kontroli jakości wraz z analiza statystyczną i graficzną uzyskiwanych wyników	TAK
19	Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorach do temperatury lodówki, lub max.15 st C., pozwalający na przechowywanie napoczętych odczynników na pokładzie, bez konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej.	TAK
20	Możliwość aplikacji min. 10 dodatkowych testów na kanałach otwartych, dostępnych dla użytkownika.	TAK
ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY
21	Dwa identyczne analizatory immunochemiczne pracujące w technologii chemiluminescencji, o wydajności maksymalnej nie mniejszej niż 190 testów/h (każdy analizator). Zamawiający bezwzględnie wymaga możliwości dokładania na pokład analizatora wszystkich niezbędnych odczynników do wykonania wszystkich oznaczeń bez zatrzymywania pracy analizatora lub pauzowania (w czasie pracy analizatora - wykonywanie badań).	TAK
22	Możliwość wykonania wszystkich oznaczeń podanych w specyfikacji.	TAK
23	Pełna automatyzacja badań, z uwzględnieniem automatycznych powtórzeń, rozcieńczeń i zlecania testów dodatkowych	TAK
24	Odczynniki gotowe do użycia (dopuszcza się wykonywanie czynności dodatkowych w odczynnikach dodatkowych)	TAK
25	Możliwość dostawiania próbek pilnych, kontroli, kalibratorów, w trakcie pracy analizatora, bez konieczności przerywania cyklu analitycznego	TAK
26	Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych, oraz ilości powstałych odpadów.	TAK
27	Stabilność kalibracji oznaczeń min. 14 dni, z uzwględnieniem sugestii i rekomendacji producenta testów.	TAK
28	Obowiązkowy system chłodzenia odczynników w analizatorach do temperatury lodówki, lub max.15 st C., pozwalający na przechowywanie napoczętych odczynników na pokładzie, bez konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej.	TAK
29	Podciśnieniowy detektor skrzepów i mikroskrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla próbek	TAK
30	Wymaga się przebiegu i odczytu reakcji w jednorazowej kuwecie.	TAK
31	Zastosowanie w pipetorze wymiennych końcówek do pobierania próbek lub opatentowany system mycia sond, gwarantujące zapobieganie kontaminacji dla testów do diagnostyki markerów wirusowego zapalenia wątroby i HIV <0,1ppm (potwierdzone zapisami w instrukcji obsługi oferowanych analizatorów).	TAK
32	Troponina I wysokoczuła metoda oznaczania zgodna z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: charakteryzująca się granicą wykrywalności poniżej ≤6 ng/L, potwierdzone ulotką odczynnikową. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie odczynnika do oznaczania testem wysokoczułej troponiny T w związku z licznymi doniesieniami dotyczącymi negatywnego wpływu suplementacji biotyną na wynik tego oznaczenia. Minimalny czas potrzebny do zniesienia negatywnego wpływu biotyny na wynik oznaczenia troponiny T to 8 godzin przy dawce 5mg/dobę. Ponadto u pacjentów z niewydolnością nerek wynik pomiaru stężenia Troponiny T może przekraczać 99 centyl wartości referencyjnych (punkt odcięcia dla zawału) bez martwicy mięśnia sercowego co może utrudniać interpretację i dalsze postępowanie z pacjentem.	TAK
33	Zamawiający bezwzględnie wymaga oznaczenia Prokalcytoniny referencyjną metoda BRAHMS o liniowości min. 100 μg/L. W przypadku zaoferowania testu o mniejszej liniowości, wykonawca winien zaoferować taką liczbę testów, aby możliwe było każdorazowo wydanie wyniku min. 100 μg/L	TAK
34	Zamawiający wyraża zgodę na oznaczanie testów CMV, EBV, Toxo na dodatkowym w pełni automatycznym analizatorze tego samego producenta, co analizator główny. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłkę badań do innego laboratorium.	TAK
35	Zamawiający wymaga oznaczenia kortyzolu w moczu z próbki pierwotnej, bez wstępnego przygotowania/ekstrakcji.	TAK
SERWIS I GWARANCJA
36	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione.	TAK	Proszę załączyć harmonogram planowanych przeglądów.
37	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
38	Dwudniowe szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu obsługi, interpretacji wyników badań w dniu zainstalowania systemu. Czas instalacji do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy.	TAK
39	Zamawiający wymaga aby każde urządzenie posiadało paszport techniczny w wersji papierowej (książeczka), w którym serwis będzie dokonywał wpisów po każdej czynności technicznej. Urządzenie będzie dopuszczone do użytku po wykonaniu kontroli oraz serii badań na koszt Wykonawcy.	TAK
40	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
41	Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów edukacyjnych niezbędnych do interpretacji wyników badań pochodzących od producenta zamawianego sprzętu.	TAK
42	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą dostawą odczynników. / Procedury należy uzupełnić według wzoru.	TAK
43	Zamawiający wymaga wizji lokalnej pomieszczenia przed wstawieniem urządzenia w celu jego dostosowania. Wymagana klimatyzacja- przegląd minimum 1 raz w roku na koszt Wykonawcy.	TAK
44	Zamawiający wymaga zapewnienia bezpłatnej kontroli zewnętrznej. / Kontrola zewnętrzna obejmuje wszystkie badania minimum 12 razy w każdym roku trwania umowy. / Począwszy od 2020 roku do końca trwania umowy z wyjątkiem: metotrexat, vankomycyny, gentamycyny, digoxyny, kwasu walproinowego - częstość kontroli zewnętrznej nie częściej niż 6 razy w roku. O terminie rozpoczęcia kontroli poinformuje Zamawiający.	TAK	Proszę o dostarczenie harmonogramu kontroli w terminie do końca 2019 roku
45	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 5 dni roboczych w trybie cito do 3 dni od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
46	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK

IV. Parametry jakościowe podlegające ocenie:
lp	Kryterium oceny:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Zakres liniowości oznaczeń enzymatycznych min.: ALT - 3500 U/L, AST - 3500 U/L, Amylaza - 6000 U/L, ALP - 3500 U/L, GGT - 9000 U/L, CK - 3500 U/L.	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
2	Wszystkie zaoferowane kalibratory oraz dedykowane kontrole immunochemiczne niewymagające rekonstytucji.	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
3	Testy immunochemiczne oparte o system reakcji wolny od wiązania biotyna - streptawidyna.	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
4	Liniowość CRP powyżej 450 mg/L	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
5	Liniowość zaoferowane testu PCT min. 100 µl/L dostępność automatycznego rozcieńczenia dla tego parametru	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
6	Oznaczenia Anty-HCV, HBsAg, HIV bez tzw. "szarej strefy".	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
7	Liniowość βhCG ≥14.000 mIU/ml	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
8	Stabilność kalibracji immunochemicznych min. 30 dni	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
9	Możliwość wykonania wszystkich testów wyszczególnionych w formularzu na jednej platformie biochemiczno-immunochemicznej.	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
10	Zaoferowanie testu do oznaczania Metotreksatu w oparciu o technologie chemiluminescencji, charakteryzującego się limitem detekcji poniżej 0,01 μmol/l i brakiem reakcji krzyżowych z 7‑hydroksymetotreksatem.	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt
11	Czas oznaczania Troponiny, iPTH, BNP lub NTproBNP, bHCG, markerów nowotworowych, wirusów wątrobowych oraz HIV poniżej 30 minut.	TAK- 4 pkt / NIE- 0 pkt

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.13
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 44) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby uprawnionej

….............................................................