PAKIET NR 3.14

Przedmiot zamówienia: Zakup odczynników oraz dzierżawa zestawu aparatury do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych oraz analizy ilościowej i weryfikacji obrazowej elementów upostaciowanych moczu z backupem do oznaczania parametrów fizykochemicznych - 1 zestaw

I. Ilość badań: pakiet nr nr 3.14. Formularz asortymentowo-cenowy.

##### II. Parametry techniczne analizatora
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Parametry techniczne czytnika (backup)
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## III. Parametry wymagane analizatora do badania ogólnego moczu backup:
L.p.	Parametry techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagane. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
	W pełni automatyczny, zintegrowany system do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych, analizy ilościowej i weryfikacji obrazowej elementów upostaciowanych moczu wraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu. / Zamawiający dopuszcza system używany, nie starszy niż 2017 rok, pod warunkiem przeprowadzenia wymiany części zużywalnych oraz gruntownego przeglądu technicznego. Potwierdzenie wykonania w/w czynności należy dołączyć do oferty. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty udokumentowania przebiegu czynności serwisowych z ostatniego roku użytkowania proponowanego urządzenia.	TAK
	Pełna modułowość aparatów wchodzących w skład systemu- jeden wspólny podajnik (stosowanie tych samych statywów na próbki moczu).	TAK
ANALIZATOR DO OZNACZANIA PARAMETRÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH MOCZU
3	W pełni automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych w moczu przy użyciu testów paskowych (mocz aspirowany bezpośrednio z probówki)	TAK
4	Pomiar parametrów w oparciu o metody fotometryczne i refraktometryczne	TAK
5	Wymagane parametry pomiarowe: pH, glukoza, białko, krew, urobilinogen, ketony, bilirubina, azotyny, leukocyty, albumina, kreatynina, ciężar właściwy, kolor moczu, przejrzystość moczu	TAK
6	Minimalna wydajność analizatora 250 próbek/godzinę	TAK
7	Minimalna wymagana objętość moczu – 1 ml	TAK
8	Pojemność podajnika – 80 próbek moczu	TAK
9	Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny	TAK
10	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach	TAK
11	Pomiar ciężaru właściwego moczu w oparciu o metodę refraktometryczną	TAK
12	Dodatkowo wyliczane: współczynnik albumina/kreatynina; białko/kreatynina	TAK
ANALIZATTAKOR DO ILOŚCIOWEJ ANALIZY ELEMENTÓW UPOSTACIOWANYCH MOCZU
13	W pełni zautomatyzowany analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych w moczu	TAK
14	Metody pomiaru – cytometria przepływowa, konduktometria z ogniskowaniem hydrodynamicznym	TAK
15	Wyniki podawane w ilościach elementów upostaciowanych w mikrolitrze (µl) moczu	TAK
16	Wyniki prezentowane na skattergramach i histogarmach	TAK
17	Wymagane parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty, nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, spermatocyty	TAK
18	Dokładny pomiar bakterii z dodatkowym wskazaniem za pomocą oflagowania	TAK
19	Dokładny pomiar erytrocytów z oceną ich morfologii za pomocą oflagowania (erytrocyty dysmorficzne i izomorficzne)	TAK
20	Różnicowanie nabłonków (nerkowe, przejściowe, epitelialne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem	TAK
21	Różnicowanie wałeczków (szkliste, patologiczne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem	TAK
22	Pomiar próbek w trybie STAT	TAK
23	Ilościowy pomiar erytrocytów niezlizowanych	TAK
24	Minimalna wydajność analizatora – 100 próbek na godzinę	TAK
25	Minimalna wymagana objętość moczu – 2 ml (tryb podajnikowy), 0,6 ml (tryb manualny)	TAK
26	Możliwość wykonywania oznaczeń w płynach z jam ciała za pomocą odrębnego trybu pomiarowego pozwalającego na ilościowe oznaczenie takich parametrów jak: całkowita liczba komórek jądrzastych, leukocyty, erytrocyty, bakterie, nabłonki oraz różnicowanie leukocytów na MN i PMN	TAK
27	Ilościowy pomiar zlepów leukocytarnych	TAK
28	Dodatkowe parametry (nie raportowane) pozwalające na ocenę osmolalności i konduktywności moczu.	TAK
29	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach. Możliwość współpracy z niezależnym programem kontroli jakości do oceny statystyczej wyników.	TAK
OPROGRAMOWANIE ZARZĄDZAJĄCE PRACĄ SYSTEMU:
30	Oprogramowanie spinające analizatory pozwalające na zarządzanie pracą przy wykonywaniu badania ogólnego moczu	TAK
31	Możliwość wpisania własnych reguł zarządzających pracą podłączonych analizatorów i decydujących o konieczności wykonania dodatkowych oznaczeń	TAK
32	Zarządzanie odczynnikami i procedurami konserwacyjnymi z wszystkich podłączonych analizatorów	TAK
33	Integracja wszystkich wyników w formie graficznej z podłączonych analizatorów	TAK
34	Integracja programów kontroli jakości z wszystkich podłączonych analizatorów	TAK
35	Wizualizacja elementów upostaciowanych z analizatora do analizy obrazowej	TAK
36	Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania ogólnego moczu przed wysłaniem do LIS	TAK
ANALIZATOR DO ANALIZY OBRAZOWEJ ELEMENTÓW UPOSTACIOWANYCH MOCZU:
37	W pełni zautomatyzowany analizator do analizy obrazowej elementów upostaciowanych moczu pozwalającym na weryfikowanie próbek patologicznych	TAK
38	Metoda pomiaru oparta na analizie obrazowej zdjęć elementów upostaciowanych	TAK
39	Analizator pozwalający na różnicowanie elementów na co najmniej 8 klas	TAK
40	Ocena morfologii elementów upostaciowanych	TAK
41	Minimalna wydajność analizatora – 50 próbek na godzinę	TAK
42	Minimalna ilość moczu w trybie podajnika: 1,6 ml; w trybie manualnym: 0,6 ml.	TAK
43	Pojemność podajnika- co najmniej 80 próbek moczu	TAK
44	Kontrola jakości w oparciu o materiał kontrolny o co najmniej dwóch różnych poziomach.	TAK
Warunki gwarancji i serwisu urządzenia oraz systemu do badania ogólnego moczu
27	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
28	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
29	Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu obsługi, interpretacji wyników badań trzy razy w roku: pierwsze w dniu zainstalowania systemu. Czas instalacji do czterech tygodni od daty podpisania umowy. Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy.	TAK
30	Zamawiający wymaga aby każde urządzenie posiadało paszport techniczny w wersji papierowej (książeczka), w którym serwis będzie dokonywał wpisów po każdej czynności technicznej. Urządzenie będzie dopuszczone do użytku po wykonaniu kontroli oraz serii badań na koszt Wykonawcy.	TAK
29	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
31	Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów edukacyjnych niezbędnych do interpretacji wyników badań pochodzących od producenta zamawianego sprzętu.	TAK
32	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą odstawą odczynników. / Procedury należy uzupełnić według zamieszczonego wzoru.	TAK
33	Zamawiający wymaga wizji lokalnej pomieszczenia przed wstawieniem urządzenia w celu jego dostosowania. Wymagana klimatyzacja. Przegląd przynajmniej raz w roku na koszt Wykonawcy.	TAK
34	Szkolenie dla lekarzy z interpretacji wyników badania ogólnego moczu przynajmniej 2 razy w pierwszym roku umowy. Pierwsze szkolenie nie później niż 14 dni od zainstalowania urządzenia.	TAK
35	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
36	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
37	Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli zewnętrznej 12 razy w każdym roku trwania umowy	TAK	Prosze o dostarczenie harmonogramu
38	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość	TAK

IV. Parametry jakościowe podlegające ocenie:
lp	Parametry oceniane:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Objętość moczu do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu	Do 2,5 ml- 10 pkt / Powyżej 2,5 ml- 0 pkt
2	Ocena bakterii	Ilościowa (ul) -10 pkt / Jakościowa – 0 pkt
3	Obecność dodatkowego pola lub budowa paska umożliwiająca eliminacja wpływu kwasu askorbinowego	TAK-10 pkt / NIE- 0 pkt
4	Ocena płynu z opłucnej/otrzewnej	TAK-10 pkt / NIE- 0 pkt

        Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.14
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby uprawnionej

….............................................................