PAKIET NR 3.15 :

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunohematologicznych (1 szt), manualnego systemu backup (1 szt.) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli. Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.

Ilość badań: Formularz asortymentowo-cenowy pakiet 3.15

Parametry techniczne dla analizatora:
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Parametry techniczne urządzenia backup:
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## Tabela nr 1 Parametry wymagane.
L.p.	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagane. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagania	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku – proszę wypełnić „TAK”; niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania.
	Automatyczny analizator wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (UPS, dotykowy komputer własny analizatora, drukarka, stół pod analizator). Stół pod analizator o nośności dostosowanej do wagi kompletnego analizatora, certyfikowany. / Zamawiający zaakceptuje analizator używany, jednak nie starszy niż 2018 rok po gruntownym przeglądzie technicznym, w tym wymianie części zużywalnych, igieł, dotykowego monitora. / Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, że w/w zostało spełnione oraz załączenia kserokopii prac serwisowych przeprowadzonych w oferowanym analizatorze i urządzeniu backup w ciągu ostatniego roku użytkowania (potwierdzony za zgodność z oryginałem).	TAK
	Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania: od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Mikrokarty zawierające 6 kolumn wypełnionych żelowym lub kulkowym podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania.	TAK	Żelowa / Szklana kuleczka* / (* zakreślić w kółko oferowaną metodę)
	Analizator o wymiarach nieprzekraczających: (dług x szer x wys) 125 x 90 x 100 cm ( Ze względu na warunki techniczne pracowni ).	TAK
	Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access) – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT).	TAK
	Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika.	TAK
	Zapewnienie kompletnego manualnego systemu / zastępczego/backup pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny: / - wirówka – 1 szt, / - inkubator – 1 szt. / lub wirówko-inkubator / - pipeta multidozująca – 1 szt., / - dozownik do diluentu - 1 szt. (jeśli konieczny), / - statyw do pracy manualnej dla kart i probówek (jeśli konieczne). / - końcówki do pipety, dozującej wielokrotnie wybraną objętość. Pipeta z wyrzutnią końcówek. / Oznaczenia badań w systemie manualnym ( w przypadku awarii analizatora ) – na identycznych odczynnikach.	TAK
	Automatyczny analizator musi wykonywać badania wymienione w SIWZ w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi i odpowiednimi surowicami przez producenta).	TAK
	Wszystkie odczynniki w tym karty, krwinki wzorcowe oraz analizator ze stołem (z wyjątkiem kontroli zewnętrznej, systemu komputerowego do obsługi pracowni serologii oraz banku krwi muszą pochodzić od tego samego producenta). / Zamawiający we własnym zakresie zaopatrzy się w wodę oraz PBS – jeśli konieczne.	TAK
9	Możliwość pracy na probówkach o średnicy 11-16 mm.	TAK
10	Pozytywna identyfikacja badanych próbek, odczynników poprzez kody kreskowe zawierające informacje o numerze, serii i dacie ważności.	TAK
11	Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych.	TAK
12	Oprogramowanie analizatora aktywnie monitoruje załadowane na pokład odczynniki. Analizator zgłasza stan alarmowy jeśli: ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych ilości badań, wypełnieniu kosza z odpadami stałymi lub odpadami ciekłymi, przekroczeniu daty ważności odczynników.	TAK
13	Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora: / - wirówki: kontrola prędkości wirowania, / - inkubatora: temperatura inkubacji, / - systemu pipetującego: kontrola objętości pipetowania / - odczynników.	TAK
12	Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.	TAK
13	Polskojęzyczne oprogramowanie umożliwiające archiwizację wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) obraz kolumny z nasileniem reakcji w postaci zdjęć z możliwością edycji nasilenia aglutynacji.	TAK
14	Analizator posiadający system detekcji skrzepu oraz system automatycznego rozpoznawania zakorkowanych probówek na pokładzie. Zamawiający pracuje na systemie Sarstedt.	TAK
15	Możliwość jednoczesnego załadowania minimum 120 kart na pokład.	TAK
16	Dostęp serwisu do zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora.	TAK
17	Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora o pojemności minimum 100 kart.	TAK
18	Analizator wykonujący badania z próbek pierwotnych pacjentów, odwirowanej krwi pełnej, osocza lub surowicy i z przygotowanej poza układem analizatora zawiesiny roboczej krwinek czerwonych (w przypadku krwi pobieranej od noworodków lub kontroli zewnętrznej).	TAK
19	Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego w dniu instalacji.	TAK
20	Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie przy pomocy dedykowanych dziurkaczy zapewniających eliminacje przenoszenia odczynników pomiędzy kolumnami.	TAK
21	Do oferty Zamawiający wymaga załączenia pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych.	TAK
22	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim, materiałów edukacyjnych związanych z interpretacją wyników badań, instrukcji obsługi oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. Zamawiający wymaga założenia paszportu technicznego (książeczka) dla: analizatora, urządzeń backup, pipety oraz dokonywania wpisów po każdej interwencji lub przeglądzie technicznym.	TAK
24	Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje bezpłatne: naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie, robocizna i dojazd.	TAK
25	Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP.	TAK
26	Możliwość wykonywania badań z minimalnej objętości materiału badanego 50 µl.	TAK
27	Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki/naczynka do zawieszania krwinek.	TAK
28	Wykonywanie kopii bezpieczeństwa dla wszystkich wyników badań.	TAK
II. ODCZYNNIKI
29	Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym, na trzech krwinkach wzorcowych włączając Cw. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną przez producenta.	TAK
30	Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą poliwalentną przez producenta.	TAK
31	Pełne oznaczenie grupy krwi u biorców: anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-D (inny klon) wraz z oznaczeniem izoaglutynin zgodnie z aktualnie obwiązującymi przepisami. / Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta.	TAK	Proszę załączyć wykaz zastosowanych klonów w każdej kolumnie.
32	Potwierdzenie grupy krwi noworodka oraz dawców: anty-A, anty-B (II-ga seria), anty-DVI(+). Wszystkie zastosowane klony inne niż zaproponowane w pozycji 31. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta.	TAK	Proszę załączyć wykaz zastosowanych klonów w każdej kolumnie.
33	Bezpośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą poliwalentną przez producenta.	TAK
34	Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań uwzględniając termin przydatności po dostawie.	TAK
35	Odczynniki – gotowe do użycia. Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał w PTA-LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%.	TAK
36	Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości wykonywanych badań zawierające przeciwciała o swoistości i stężeniu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.	TAK
37	Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, licząc od dnia dostawy do zamawiającego: dla kart – minimum 5 miesięcy, dla krwinek wzorcowych – minimum 4 tygodnie, dla pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych – minimum 6 miesięcy. / W przypadku zaoferowania opakowań mikrokart większych niż 500 kart, termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy. / Określony termin ważności odczynników po otwarciu (bez zmiany ich właściwości, zachowujące trwałość) do daty podanej przez producenta na opakowaniu lub w instrukcji stosowania.	TAK
38	Dostawa odczynników, mikrokart oraz krwinek wzorcowych zabezpieczona przed działaniem nieprawidłowej temperatury w trakcie transportu, a karty dodatkowo zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia lub odwrócenia w trakcie transportu. / Dostawy krwinek wzorcowych do wykrywania alloprzeciwciał oraz do wykrywania izoaglutynin zgodnie z załączonym harmonogramem na dany rok, dołączonym do umowy zapewniającym ciągłość pracy, - w przedziale czasowym do maksymalnie 3 dni roboczych od terminów podanych w harmonogramie. / Dostawy mikrokart, diluentów, odczynników oraz materiałów zużywalnych w zależności od potrzeb zamawiającego. / Dostawa odczynników (za wyj. krwinek wzorcowych) do siedziby Zamawiającego – w terminie do maksymalnie 3 dni roboczych od daty zamówienia złożonego faksem lub e-mailem.	TAK	Proszę o podanie fax oraz email w celu złożenia zamówienia
39	Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności.	TAK
40	Po stwierdzeniu (reklamacja) przez Zamawiającego obniżonej jakości odczynników (np. uszkodzenie kaset, hemoliza krwinek) nastąpi ich wymiana przez Wykonawcę na nowe (bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego).	TAK
41	Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników przy każdej dostawie w wersji drukowanej.	TAK
42	Temperatura przechowywania wszystkich kart – pokojowa (18-25 st. C).	TAK
43	Zapewnienie udziału Zamawiającego w zewnętrznej kontroli jakości z IHiT w Warszawie 4x w roku (1x na kwartał) w ramach Krajowego Programu Zewnętrznej Oceny Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej. / Wykonywana w systemie automatycznym (z zawiesin krwinek przygotowanych poza pokładem analizatora). Koszt zestawów kontrolnych wliczony w cenę oferty, a płatnikiem wystawionej FV będzie Wykonawca.	TAK
44	Oferowane produkty zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych w górę.	TAK
45	W przypadku niedoszacowania ilości opakowań odczynników i materiałów zużywalnych, Wykonawca dostarczy je na koszt własny w okresie obowiązywania umowy.	TAK
46	Wykonawca dostarczy karty charakterystyk dla substancji wraz z pierwszą dostawą.	TAK
47	Deklaracja zgodności (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro) raz certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z grupy A i B) . / Wszystkie odczynniki są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i są dopuszczone do obrotu na terenie RP.	TAK
48	Możliwość zamówienia innych kart, których zamawiający nie zapisał w SIWZ w ramach przeznaczonej kwoty.	TAK
III. Serwis, dzierżawa
49	Aktualna walidacja aparatury (świadectwa walidacji) na koszt Wykonawcy załączone do umowy. / Walidacja 100 oznaczeń na koszt Wykonawcy wraz z opracowaniem protokołu walidacji. Rodzaj wykonanych badań: 20 oznaczeń: antygenów grup krwi A,B,D; 20 oznaczeń Izoagutynin anty-A1 i anty-B; 20 oznaczeń PTA; 20 oznaczeń BTA; 20 oznaczeń oznaczeń próby zgodności. / Zamawiający wymaga dostarczenia protokołu z w/w walidacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia wyników badań.	TAK
50	Dwukierunkowe połączenie analizatora do systemu obsługującego pracownię immunhematologii oraz bank krwi na koszt Wykonawcy. / System komputerowy do obsługi pracowni serologii i banku krwi (dwie stacje robocze), każda wyposażona w: PC, monitor LCD, klawiatura bezprzewodowa, myszka bezprzewodowa, czytnik kodów kreskowych na podstawce.; drukarka laserowa (1 szt), dwie drukarki kodów kreskowych (model nie gorszy niż Zebra TLP 2824 plus tm). / System posiada możliwość prowadzenia ksiąg badań serologicznych, prób zgodności, reakcji niepożądanych, ksiąg przychodu i rozchodu, książki zniszczeń. / System umożliwia załączanie skanów do dokumentacji pacjenta oraz umożliwia załączenie zdjęć z reakcjami w mikrokolumnach z analizatora. / System umożliwia automatyczne kasowanie rezerwacji składnika po zakończonym terminie ważności próby krzyżowej. / Możliwość krzyżowania składnika dla więcej niż jednego pacjenta z automatycznym zwolnieniem rezerwacji w momencie wydania składnika. / Automatyczne (niewymagające żadnych działań podejmowanych przez użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych. / Po zakończeniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do transferu danych pacjentów oraz wyników badań w wersji odtwarzalnej w systemie szpitalnym Eskulap. / Zdalny dostęp do operatora systemu. W przypadku awarii możliwy kontakt telefoniczny 24 godz.na dobę (nr tel./fax).	TAK
51	Dzierżawa urządzenia do rozmrażania osocza, do 6 worków jednocześnie wraz z modułem do mieszania płytek krwi, ups, drukarka prokołów oraz walidacja urządzenia jeden raz w roku. Model nie gorszy niż Sahara Maxiterm III. / Bezpłatny serwis i wymiana części w przypadku awarii w czasie trwania umowy. Urządzenie fabrycznie nowe. Po zakończeniu offsetu urządzenie przechodzi na stan Zamawiającego – bez dodatkowej opłaty.	TAK
52	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów. / Zamawiający wymaga założenia paszportu technicznego (książeczkowego) i dokonywania w nim wpisów po każdej interwencji serwisowej oraz przeglądzie technicznym. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej 1 raz na pół roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 30 dniowym wyprzedzeniem, w celu umówienia terminu. / Bezpłatny serwis gwarancyjny oraz walidacja urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia /analizator automatyczny, system manualny	TAK
53	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze, dni wolne od pracy - maksymalnie do 24 godzin, po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK	Zgłoszenie awarii: nr telefonu lub email / …..............................................................
54	Szkolenie personelu i instalacja systemu do czterech tygodni od daty podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.	TAK
55	Zmawiający wymaga dostarczenia instrukcji w wersji edytowalnej z zakresu wykonania badań, obsługi urządzenia, konserwacji automatycznego analizatora i urządzenia typu backup według załącznika.	TAK
56	Zamawiający wymaga wizji lokalnej pomieszczenia przed wstawieniem urządzenia w celu jego dostosowania.	TAK

IV. Parametry oceniane
LP	Kryterium oceny	punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku – proszę wypełnić „TAK”; niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania.
1.	Analizator fabrycznie nowy	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
2	Możliwość oznaczenia antygenu Rh DVI(+) i DVI(-) u biorcy na jednej karcie.	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
3.	Automat odczytujący dwustronnie każdą reakcję serologiczną w kolumnie.	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.
4	W skład próbek do kontroli codziennej wchodzą próbki: zawierające przeciwciała anty-RhD oraz próbka bez przeciwciał.	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.
5	Stabilność na pokładzie analizatora: krwinek wzorcowych do wykrywania alloprzeciwciał oraz krwinek wykrywających izoaglutyniny.	Czas najdłuższy – 5 pkt. / Czas krótszy– 0 pkt.	Czas stabilności wynosi …..........................
6	Karta do potwierdzenia anty-A, anty-B, anty D (VI+)	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.

        Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.15
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby uprawnionej
….............................................................