PAKIET NR 3.6 : wymagania

Przedmiot zamówienia: dzierżawa analizatora do elektroforezy na żelach agarozowych wraz z dostawą odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu przez okres 36 miesięcy.

I. Ilość badań: 3.6. Formularz asortymentowo-cenowy.

##### II. Parametry techniczne analizatora
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## III. Parametry wymagane.
L.p.	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagany. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
	System nowy lub używany , nie starszy niż 2017rok wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (UPS, komputer własny wraz z monitorem LCD oraz drukarką laserową, skanerem kodów kreskowych-).	TAK
	Zamawiający wymaga aby wieloparametrowy system obejmował moduły do rozdziału elektroforetycznego, wybarwiania, skanowania oraz analizy rozdziału białek na żelach agarozowych oraz immunofiksacji płynów ustrojowych.	TAK
	Skaner żeli o wysokiej rozdzielczości współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli z funkcją skanowania żeli, skomunikowany z szpitalnym LIS (Eskulap).	TAK
	Oprogramowanie do analizy w języku polskim.	TAK
	Zamawiający dopuszcza aby wszystkie w/w moduły znajdowały się w jednym urządzeniu lub jako moduły samodzielne do rozdziałów elektroforetycznych oraz do barwienia żeli.	TAK
	Aplikacja próbek na żel za pomocą jednorazowych aplikatorów . / W przypadku kiedy urządzenie nie posiada możliwości wielokrotnego, automatycznego nałożenia próbek na żel”, Zamawiający wymaga zaoferowania wystandaryzowanego urządzenia do zagęszczania moczu np. naczynka do zagęszczania moczu w ilości odpowiedniej do liczby immunofiksacji?	TAK
7	Kontrola temperatury dla etapu rozdziału elektroforetycznego.	TAK
8	Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych.	TAK
9	Zachowanie w pamięci urządzenia obrazu żeli z możliwością edycji.	TAK
10	Urządzenie oznakowane znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP.	TAK
11	Max. objętość próbki niezbędna do przeprowadzenia rozdziału 40 ul.	TAK
12	Rozdział białek w surowicy na minimum 6 frakcji.	TAK
13	Żele pozwalające na jednorazowe oznaczenie od 7 do 15 proteinigramów jednoczasowo.	TAK
14	System umożliwia prezentację wyniku za pomocą : / Wykresu / obrazu zeskanowanego / stężenia frakcji wartości i wartości procentowych / stosunku albumin do globulin	TAK
15	Barwnik i odbarwiacz gotowy do użytku lub w formie koncentratu stabilny po rekonstytucji.	TAK
16	Materiał kontrolny mianowany, kompatybilny do oferowanych żeli,stabilny po zamrożeniu.	TAK
17	Moduł kontroli jakości jest integralną częścią urządzenia.	TAK
18	Kontrola jakości prowadzona w oparciu o surowice kontrolne: wartość średnia, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności CV%.	TAK
19	W liście roboczej system uwzględnia dane demograficzne pacjenta oraz stężenie białka całkowitego.	TAK
20	System umożliwia wprowadzenie danych do listy roboczej przed lub po odczycie.	TAK
21	System umożliwia wydruk wyników w formacie A5 i A4 w zależności od potrzeby użytkownika.	TAK
22	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi w języku polskim, a po instalacji całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń.	TAK
23	Zamawiający wymaga kontroli zewnętrznej międzynarodowej - 4 razy w każdym roku trwania umowy. Należy dostarczyć harmonogram kontroli w ciągu 14 dni od podpisania umowy.	TAK
24	Wykonawca dostarczy karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą.	TAK
Warunki gwarancji i serwisu urządzenia oraz systemu do proteinogramu
25	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
26	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do ….... godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
27	Dwudniowe szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu obsługi, interpretacji wyników badań w dniu zainstalowania systemu . Czas instalacji do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy. / Przynajmniej 4 szkolenia w pierwszym roku, w pozostałych minimum dwa. / Możliwość kontaktu ze specjalista d.s jakości i mertytoryki. Możliwość konsultacji próbek trudnych diagnostycznie w i innym ośrodku na całkowity koszt (w tym transportu) ponosi Wykonawca. Czas oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych.	TAK
28	Zamawiający wymaga aby każde urządzenie posiadało paszport techniczny w wersji papierowej (książeczka), w którym serwis będzie dokonywał wpisów po każdej czynności technicznej. Urządzenie będzie dopuszczone do użytku po wykonaniu kontroli oraz serii badań na koszt Wykonawcy.	TAK
29	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
30	Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów edukacyjnych niezbędnych do interpretacji wyników badań pochodzących od producenta zamawianego sprzętu.	TAK
31	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
32	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.	TAK
33	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą dostawą.	TAK

IV. Parametry jakościowe podlegające ocenie:
lp	Parametry oceniane:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Minimalna objętość próbki do rozdziału elektroforetycznego	Najmniejsza objętość- 25 pkt / Większa - 0pkt	Proszę podać ilość minimalną ilość materiału ....................
2	Stabilność barwnika i odbarwiacza po przygotowaniu	Najdłuższa stabilność – 5 pkt / Krótsza - 0pkt	Stabilność barwnika i odbarwiacza po przygotowaniu ........................
3	Stabilność materiału kontrolnego po zamrożeniu.	Najdłuższa stabilność – 5 pkt / Krótsza - 0pkt	Stabilność materiału kontrolnego po zamrożeniu ….........................
4	Nakładanie antysurowic i inkubacja w immunofiksacji bez wyjmowania żelu z komory elektroforetycznej.	TAK- 5 pkt / NIE- 0 pkt

        Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych:

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.6
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy