Pakiet nr 3.9: wymogi

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników oraz dzierżawa systemu do diagnostyki zakażeń metodą ELISA w czasie 36 miesięcy.

Ilość badań: pakiet nr 3.9 Formularz asortymentowo-cenowy

Dane techniczne analizatora
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

I. Parametry wymagane.
L.p	Parametr funkcjonalny lub techniczny urządzenia- / bezwzględnie wymagany. / Niespełnienie warunku powoduje odrzucenie oferty.	Wymagany	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Metoda badania: Immunoenzymatyczna (ELISA). / Każdy test stanowi pojedyncze oznaczenie i może być wykonany bez konieczności stosowania dodatkowych kalibratorów.	TAK
2	Zestawy pakowane po max 25 testów, których stabilność po otwarciu wynosi nie krócej niż 9 msc.	TAK
3	Wszystkie zestawy testów powinny zawierać odczynniki i niezbędny asortyment do wykonania co najmniej takiej ilości oznaczeń jaka znajduje się w opakowaniu.	TAK
4	Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM nie wymagają dodatkowych odczynników i/lub czynności związanych z eliminacją czynnika reumatologicznego.	TAK
5	System w pełni zautomatyzowany wraz z czytnikiem kodów kreskowych.	TAK
6	Wymagana objętość próbki: 10 μl	TAK
7	Rodzaj próbki: surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy, kał	TAK
8	Wynik: Ilościowy	TAK
9	Kalibracja testu: wbudowana (brak konieczności wykonywania badań standardów)	TAK
10	Kalibracja analizatora: automatyczna	TAK
11	Dozowanie odczynników: Igły (brak konieczności stosowania plastikowych końcówek)	TAK
12	Interfejs: Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny	TAK
13	Wbudowany program: / - archiwizacji pacjentów / - archiwizacji wyników / - eksportowanie wyników na zewnętrzną pamięć USB / - identyfikacja próbek pacjentów po kodach kreskowych / - wydruk gotowych wyników	TAK
14	Inkubator: Wbudowany; światło: LED	TAK
15	Analizator oraz odczynniki posiadają certyfikat CE	TAK
SERWIS I GWARANCJA
29	Zamawiający wymaga aby każde urządzenie posiadało paszport techniczny w wersji papierowej (książeczka), w którym serwis będzie dokonywał wpisów po każdej czynności technicznej. Urządzenie będzie dopuszczone do użytku po wykonaniu kontroli oraz serii badań na koszt Wykonawcy.	TAK
30	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do ….. godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
31	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
32	Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
33	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość	TAK
34	Zamawiający wymaga dostarczenia kontroli zewnętrznej dla wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym przynajmniej 2 razy w roku	TAK
35	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax)	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
36	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą dostawą odczynników.	TAK

IV. Parametry oceniane
Lp	Parametry oceniane	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Oznaczenie różnych typów testów jednocześnie	TAK-20 pkt. / NIE-0 pkt
2	Stabilność odczynników po otwarciu	Najdłuższa -20 pkt. / Krótsza -0 pkt

        Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.9
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy