SPZOZ.EPII.23.22.2019


ZAŁĄCZNIK NR 3
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Aparat USG - szt. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	1. LP.
	a. Opis parametrów
	Wymagana wartość graniczna
	Oferowane parametry


	Parametry oceniane
	Opisać/podać nazwę i nr strony dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego

	2. 1.
	Jednostka główna
	b. 
	c. 
	d. 
	e. 

	3. 
	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2019

Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji min. 2018
	Tak
	
	
	

	4. 
	Zakres częstotliwości pracy używane przez głowice podłączane do aparatu [MHz] 
	 min 2 – 18 MHz
	
	
	

	5. 
	Dynamika systemu w dB 
	> 300 dB
	
	
	

	6. 
	Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie
	TAK
	
	
	

	7. 
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych
	Min. 3 000 000 
	
	
	

	8. 
	Fizyczna ilość kanałów nadawczych  TX i odbiorczych RX 
	Min. po 192
	
	
	

	9. 
	Ilość niezależnych identycznych  gniazd dla różnego typu głowic obrazowych
	Min. 3
	
	
	

	10. 
	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość
	min 21’’
	
	
	

	11. 
	Rozdzielczość monitora LCD
	min. 1920 x 1080
	
	
	

	12. 
	Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie
	TAK
	
	
	

	13. 
	Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu  
	TAK
	
	
	

	14. 
	Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach panelu sterowania
	TAK
	
	
	

	15. 
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym
	TAK
	
	
	

	16. 
	Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet.
	TAK
	
	
	

	17. 
	Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm
	TAK
	
	
	

	18. 
	Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni
	TAK
	
	
	

	19. 
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) –  min. 8000 obrazów
	TAK
	
	
	

	20. 
	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 60 sek
	TAK
	
	
	

	21. 
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów 
	TAK
	
	
	

	22. 
	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM 
	TAK
	
	
	

	23. 
	Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM
	TAK
	
	
	

	24. 
	Napęd CD/DVD wbudowany w aparat
	TAK
	
	
	

	25. 
	Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 600 GB
	TAK
	
	
	

	26. 
	Podłączenie zewnętrznego dysku do  archiwizacji danych 
	TAK
	
	
	

	27. 
	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic
	TAK
	
	
	

	28. 
	Wideoprinter cyfrowy czarno – biały
	TAK
	
	
	

	29. 
	Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań 
	TAK
	
	
	

	30. 
	Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min.3 porty USB  w tym:

Min. jeden port umieszczony w monitorze.
	TAK


	
	
	

	31. 
	Wbudowane w aparat wyjście sygnału wideo
	TAK
	
	
	

	32. 
	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej
	TAK
	
	
	

	33. 
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report)
	TAK
	
	
	

	34. 
	Tryb 2D (B-mode)
	TAK
	
	
	

	35. 
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 40 cm
	TAK
	
	≥  45cm – 5 pkt
	

	36. 
	Możliwość regulacji TGC i LGC min. po 6 suwaków do regulacji
	TAK
	
	
	

	37. 
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a  także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 15
	TAK
	
	
	

	38. 
	Porównywanie  min. 6 ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta.
	TAK
	
	
	

	39. 
	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek
	TAK
	
	
	

	40. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
	TAK
	
	
	

	41. 
	Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D
	TAK
	
	
	

	42. 
	Obrazowanie trapezowe – min. +/- 20 stopni
	TAK
	
	
	

	43. 
	Obrazowanie rombowe
	TAK
	
	
	

	44. 
	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu –  wymienić
	TAK
	
	
	

	45. 
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach 
	TAK
	
	
	

	46. 
	Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu
	TAK
	
	
	

	47. 
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu.
	TAK
	
	
	

	48. 
	Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode  w  zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od  badanej tkanki, dostępne na głowicach convex i linia
	TAK
	
	
	

	49. 
	Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne min. 5 ustawień
	TAK
	
	
	

	50. 
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 4 ustawienia
	TAK
	
	
	

	51. 
	Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+,  NBe)
	TAK
	
	
	

	52. 
	Tryb Duplex (2D + PWD)
	TAK
	
	
	

	53. 
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta
	TAK
	
	≥  15 m/sek – 5 pkt.
	

	54. 
	Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki.
	TAK
	
	
	

	55. 
	Obrazowanie 3D z wolnej ręki
	TAK
	
	
	

	56. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym
	TAK
	
	
	

	57. 
	Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta
	TAK
	
	
	

	58. 
	Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,4 -18 mm
	TAK
	
	
	

	59. 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej –  min +/-25 stopni
	TAK
	
	≥  30 stopni – 5 pkt.
	

	60. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie
	TAK
	
	
	

	61. 
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej –  podać w stopniach
	TAK
	
	
	

	62. 
	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym  
	TAK
	
	
	

	63. 
	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera 
	TAK
	
	
	

	64. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) 

działająca w trybie wieloczęstotliwościowym
	TAK
	
	
	

	65. 
	Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek
	TAK
	
	
	

	66. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni 
	TAK
	
	≥  30 stopni – 5 pkt.
	

	67. 
	Regulacja ilość map kolorów – podać ilość
	TAK
	
	
	

	68. 
	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)
	Tak
	
	
	

	69. 
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy
	TAK
	
	
	

	70. 
	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów
	Tak
	
	
	

	71. 
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym
	Tak
	
	
	

	72. 
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne.
	Tak
	
	
	

	73. 
	Liczba par kursorów pomiarowych –  min 10
	TAK
	
	
	

	74. 
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego
	TAK
	
	
	

	75. 
	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes 
	TAK
	
	
	

	76. 
	Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze
	TAK
	
	
	

	77. 
	Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum
	TAK
	
	
	

	78. 
	Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal. 
	TAK
	
	
	

	79. 
	Zakres  pracy przetwornika [MHz] – min. 1-7
	TAK
	
	
	

	80. 
	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni 
	TAK
	
	
	

	81. 
	Ilość elementów min. 180
	TAK
	
	
	

	82. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej
	TAK
	
	
	

	83. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 132
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	84. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów
	Tak
	
	
	

	85. 
	Głowica liniowa, elektroniczna, szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa do badania przepływów naczyniowych
	Podać model
	
	
	

	86. 
	Zakres  pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10
	TAK
	
	
	

	87. 
	Ilość elementów min. 1000
	TAK
	
	
	

	88. 
	FOV głowicy – 40 mm +/- 5 mm
	TAK
	
	
	

	89. 
	Praca w trybie II harmonicznej
	TAK
	
	
	

	90. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 132
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	91. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni 
	TAK
	
	
	

	92. 
	Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	Podać model
	
	
	

	93. 
	Zakres  pracy przetwornika [MHz] – min. 5-14
	TAK
	
	
	

	94. 
	Ilość elementów min. 1500
	TAK
	
	
	

	95. 
	FOV głowicy – 60 mm +/- 5 mm
	TAK
	
	
	

	96. 
	Praca w trybie II harmonicznej
	TAK
	
	
	

	97. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 132
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	98. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej
	TAK
	
	
	

	99. 
	Możliwość użycia fuzji obrazów
	TAK
	
	
	

	100. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni 
	TAK
	
	
	

	101. 
	Głowica microconvex wieloczęstotliwościowy wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	Podać model
	
	
	

	102. 
	Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 4-9
	TAK
	
	
	

	103. 
	Liczba elementów akustycznych – min. 700
	TAK
	
	
	

	104. 
	Kąt pola skanowania (widzenia) min. 100 stopni 
	TAK
	
	
	

	105. 
	Praca w trybie II harmonicznej
	TAK
	
	
	

	106. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 132
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	107. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni 
	TAK
	
	
	

	108. 
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów
	TAK
	
	
	

	109. 
	Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert
	TAK
	
	
	

	110. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	111. 
	Możliwość pracy z głowicą liniową z centralnym kanałem biopsyjnym . Podać modele.
	TAK/NIE
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt
	

	112. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające  „nakładać”  obrazy na  ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z  CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondzie convex, linia, endocavity
	TAK

Podać sondy pracuję z fuzją min. 10 sond
	
	
	

	113. 
	Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model
	TAK
	
	
	

	114. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na zaoferowanych głowicach convex i linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. 
	TAK, podać głowice
	
	
	

	115. 
	Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity – wymienić min. 5 głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie.
	Tak, podać głowice
	
	
	

	116. 
	Elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej ≥ 14 MHz
	TAK
	
	
	

	117. 
	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. 
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	118. 
	Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru.
	TAK
	
	
	

	119. 
	Elastografii  akustyczna  działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego  na głowicach liniowych, convex, endocacity
	TAK
	
	
	

	120. 
	Elastografii  akustyczna  ma mieć możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym
	TAK
	
	
	

	121. 
	Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek
	TAK/NIE
	
	Tak – 30 pkt.
	

	122. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endocavity typu convex/linia wieloczęstotliwościowa. Zakres  pracy przetwornika [MHz] – min. 5-9 dla obu sond. Kąt pola skanowania (widzenia) min.140 stopni. FOV głowicy liniowej  – 60 mm +/- 5 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazó LISTNUM w
	TAK
	
	
	

	123. 
	Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny :

Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek dla zerowego kąta

Tkankowy Doppler spektralny 

Kolorowy Doppler tkankowy 

Obrazowanie anatomiczne M-mode z możliwością zmiany położenia i kąta linii M po zamrożeniu obrazu
	
	
	
	

	124. 
	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain i Strain Rate wykonana za pomocą metody 2D Speckle wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę przemieszczania się tzw. Markerów akustycznych na obrazach dla osi krótkiej min. : Radial Strain, Radial S-Rate, Circum. Strain, Circum. S-Rate, Rotation, Rotation Rate oraz parametry liczone w projekcji 4 jamowej min. : Long. Strain, Long. S-Rate, Trans. Strain, Trans. S-Rate.
	TAK
	
	
	

	125. 
	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego)
	TAK
	
	
	

	126. 
	Wybór do analizy wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników.
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	127. 
	Automatyczne wyznaczanie strainów w kształcie Bulls-Eye
	TAK
	
	
	

	128. 
	Automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej oraz GLS Global Longitudal Strain
	TAK
	
	
	

	129. 
	Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. –  wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.
	TAK
	
	
	

	130. 
	Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo
	TAK
	
	
	

	131. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie  naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm.
	TAK. Podać min 4 typy sond obsługujących to obrazowanie.


	
	
	

	132. 
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. 44-50
	TAK/NIE
	
	Tak- 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	133. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów
	TAK
	
	>200 cm - 5 pkt.
	

	134. 
	Gwarancja i serwis
	
	
	
	

	135. 
	Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer)  min. 36 miesiące
	TAK
	
	
	

	136. 
	Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). 
	TAK
	
	
	

	137. 
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) 
	TAK
	
	
	

	138. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.
	TAK
	
	
	

	139. 
	Certyfikat CE na aparat (dokumenty załączyć)
	TAK
	
	
	

	140. 
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)
	TAK
	
	
	

	141. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem)
	TAK
	
	
	

	Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie techniczno - jakościowej
	100 pkt


1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dostarczyć materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, produkt datę, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
2. Wszystkie dane/parametry z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych w czasie prezentacji aparatu przed podpisaniem umowy.
3. Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

          ................................................................................   

                          miejscowość i data                                                                                                                                                                                

                                                                                                            .......................................................   

 





                                  podpis i pieczątka osoby uprawnionej    

10

