SPZOZ.EPII.23.22.2019

Kościan 05.11.2019 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania: Wyposażenie w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych zakładów diagnostyki obrazowej w roku 2019

Załącznik nr. 3 do SWIZ

Pyt. 1  pkt. 3

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wprowadzonego do produkcji w 2015r ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 pkt. 5

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z dynamiką systemu 255db ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt.  3 pkt. 17

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z regulacja wysokości panelu sterowania wynoszącą 18.5 cm ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 4 pkt. 18

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z regulacją odchylenia panelu sterowania +/- 30 stopni ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 5 pkt. 20

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną długością zapamiętanej prezentacji M lub D- 50 sekund ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 6 pkt. 25

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z nowszym dyskiem twardym w technologii SSD – dostępna dla użytkownika pamięć 500 GB ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 7 pkt. 30

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z 6 portami USB 2.0 w tym 2 umieszczone w centralnej konsoli sterowania oraz 4 z tyłu aparatu ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 8 pkt. 35

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z maksymalną głębokością penetracji wynoszącą 38 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 pkt. 36

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z 8 strefowym TGC lecz bez LGC ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10 pkt. 49

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta wyposażony w obrazowanie typu Compound Imaging z 4 ustawieniami ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11 pkt. 58

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z wielkością bramki dopplerowskiej od 0,5-20 mm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12 pkt. 59

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej +/- 20 stopni ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 13 pkt 80, 81, 83, 84

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą convex z kątem skanowania 70 stopni i ilością elementów wynoszącą 160 bez możliwości współpracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z punktu 132 i bez możliwości pracy z oprogramowaniem do fuzji obrazów ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14 pkt. 86, 87, 90

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą liniową o zakresie częstotliwości od 2-9 MHz ilością elementów bez możliwości pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z punktu 132.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15 pkt. 94, 95, 97, 98, 99

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą liniową o ilości elementów 1008 FOV głowicy 50,4 mm bez możliwości pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z punktu 132, bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii typu akustycznej i bez możliwości fuzji obrazów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 16 pkt. 132

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparat bez możliwości rozbudowy o obrazowanie  naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 17 dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania nr strony katalogu, na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru?

Przy tak licznych pozycjach numery stron ulegną powielaniu i nie wpłynie to w sposób znaczący na szybkość zlokalizowania oferowanego parametru.

Odp. Zamawiający, wymaga podania stron w załączniku nr 3. Zgodnie z art. 24 aa ust.1 i 25 ust.1pkt 2  uPzp wymagał będzie dostarczenia katalogów, prospektów  potwierdzających w sposób czytelny oferowane parametry,  tylko od wykonawcy którego oferta nie została odrzucona i oceniona najwyżej – na wezwanie

Pyt. 18 dotyczy pkt. 116., 118., 119., 120., 121., 127., 128., 129. Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający potwierdza, że wymienione powyżej punkty stanowią wymagania możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert, a nie parametry graniczne?

Odp. Są to parametry których spełnianie należy potwierdzić w załączniku nr 3 w dniu składania oferty.

Pyt. 19 dotyczy pkt.140. Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz VII. 6.2) a) SIWZ

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że certyfikat CE, deklarację zgodności należy dostarczyć Zamawiającemu na Jego wezwanie, zgodnie z zapisami VII.6.2)a) SIWZ, a nie załączyć do oferty?

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ w tym zakresie.

Odp.  Na wezwanie zamawiającego od wykonawcy który uzyskał najwyższą ilość punktów w ocenia oferty.

Pyt. 20 dotyczy pkt.141. Załącznika nr 3 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający wymaga załączenia dokumentu Autoryzacji producenta do Oferty?

Odp.  Na wezwanie zamawiającego od wykonawcy który uzyskał najwyższą ilość punktów w ocenia oferty.

………………………..

Zatwierdzam