| Producent: Model: Kraj pochodzenia: Mammograf fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis parametru | Wymagany | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego | Punktacja |
|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatu ucyfrowionego zarówno CR i jak DR) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| - GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia | min. 22 - 49 kV |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo - czasowego | min. 500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji tj. kV, mAs, rodzaj filtra, materiał anody oraz siły ucisku i wysokości płytki uciskowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd | -małego ogniska min 40mA -dużego ogniska min. 100mA |  | Bez punktacji |
| - LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |  |  |
|  | Anoda wirująca | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Materiał anody | Podać |  | Bez punktacji |
| - La | Lampa jedno- lub dwukątowa | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość wirowania anody | min. 5400 obr/min |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | min. 290 kHU |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość chłodzenia anody | min. 40 kHU/min |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.1 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe - minimum dwa | TAK |  | Bez punktacji |
| - AUTOMATYKA |  |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji | Min. 1 region |  | 1 region – 0 pkt 2 regiony i więcej – 20 pkt |
|  | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji, min. dwustopniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimacja automatyczna | TAK |  | Bez punktacji |
| - STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |  |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Generator zabudowany w statyw mammografu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | min. 71 - 140 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | min. 350º |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) | min. 65 cm |  | > 68cm – 10 pkt ≤ 68cm – 0 pkt |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5x | TAK (podać) |  | 1.5x – 0 pkt 1.5x i 1.8x – 10 pkt |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych montowany bez konieczności zdejmowania osłony detektora (osłona detektora na stałe zintegrowana z stolikiem detektora) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min.18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne (bez konieczności ingerencji osoby obsługującej) lub ręczne przesuwanie płytki uciskowej do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm wzdłuż dłuższej krawędzi detektora w zależności od wybranej projekcji (w pozycji środkowej dla projekcji CC, w pozycji prawo/lewo dla projekcji MLO). | TAK Podać |  | Przesuw automatyczny – 20 pkt Przesuw ręczny– 0 pkt |
|  | Pole obrazowania przesuwa się automatycznie wraz z przesuwem płytki uciskowej do formatu obrazowania min 18 x 23 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka uciskowa małego i dużego formatu umożliwia dopasowanie się do piersi. Płytka podczas ucisku układa się pod skosem w stosunku do detektora w celu uciśnięcia część brodawkowej piersi. Możliwość wyłączenia funkcji przez operatora. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Osłona twarzy pacjentki | TAK |  | Bez punktacji |
| - DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania | Min. 2300 x 2800 pikseli |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar fizyczny piksela detektora (Dla badania 2D) | max. 80µm |  | < 75 µm – 20pkt ≥ 75 µm – 0pkt |
|  | Zakres dynamiki detektora | min. 14 bit |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max.30 s |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | max. 15 s |  | Bez punktacji |
|  | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo, a nie na zasadzie skanowania detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| - FUNKCJA TOMOSYNTEZY |  |  |  |  |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowana poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie wykonujące rekonstrukcję wolumetryczną 3D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy | max. 10s |  | < 4s – 10 pkt ≥ 4s – 0 pkt |
|  | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | min. ±7.5° max. ±12,5° |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania 3D i pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wymagana ilość projekcji uzyskanych w badaniu tomosyntezy | Min. 9 |  | ≥ 15 projekcji – 10 pkt < 15 projekcji– 0 pkt |
|  | Ruch lampy podczas tomosyntezy płynny lub skokowy | TAK (podać) |  | Płynny – 10 pkt Skokowy – 0 pkt |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy | max. 1 mm |  | Bez punktacji |
| - R | Rozdzielczość zdjęć z tomosyntezą taka sama jak dla zdjęć 2D | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość przestrzenna zrekonstruowanych warstw | Podać |  | < 75 µm – 5pkt ≥ 75 µm – 0pkt |
|  | Nieruchoma osłona względem twarzy pacjentki podczas badań z tomosyntezą (z fabrycznie montowanym uchwytem) dla wszystkich trybów tomosyntezy jeśli system posiada więcej niż jeden. | TAK |  | Bez punktacji |
| - BIOPSJA – stereotaktyczna i biopsja wspomagana tomosyntezą – możliwość rozbudowy na dzień składania ofert. Osobne postępowanie w przyszłości. |  |  |  |  |
|  | Przystawka do przeprowadzenia biopsji stereotaktycznej w pełni kompatybilna z oferowanym aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Biopsję wspomagana tomosyntezą (cel wybierany na podstawie warstw z tomosyntezy). Funkcja dostępna na dzień składania ofert. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga przystawki | max. 10kg |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie podczas biopsji z wykorzystaniem detektora cyfrowego zainstalowanego w mammografie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Systemu próżniowy do biopsji mammotomicznej | TAK |  | Bez punktacji |
| - FUNKCJA MAMMOGRAFII SPEKTRALNEJ – możliwość rozbudowy na dzień składania ofert (dołączyć certyfikaty CE).Osobne postępowanie w przyszłości |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie mammografii spektralnej ze wzmocnieniem kontrastowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wartości napięć przy których wykonywane są zdjęcia do subtrakcji obrazów | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obliczania ilości niezbędnego środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| - STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stacji akwizycyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dedykowany przez producenta do podtrzymania zasilania stacji akwizycyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 16GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | min. 1 TB |  | Bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | min. 9000 |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy dla technika LCD min. 20’’ i min. 2 Mpix. Skalibrowany w standardzie DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podejrzenia zdjęć archiwalnych z Archiwum PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku pomyłki technika, możliwość edycji zdjęcia po wykonaniu ekspozycji (możliwość zmiany strony i projekcji) oraz możliwość przenoszenia zdjęć między pacjentami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością : - DICOM Send - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Storage - DICOM Modality Worklist, - DICOM MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem Dicom Worklist) | TAK |  | Bez punktacji |
| - N | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | TAK |  | Bez punktacji |
| - STANOWISKO OBRAZOWO-OPISOWE RADIOLOGA |  |  |  |  |
|  | Stacja diagnostyczna w pełni kompatybilna z zaoferowanym mammografem i wszystkimi wymaganymi funkcjonalnościami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 32GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego SSD | min. 1TB (dostępna przestrzeń dla obrazów , min 2 dyski w układzie RAID 1 lub 3) |  | Bez punktacji |
|  | Dwa diagnostyczne monitory medyczne o minimalnych wymaganiach: - monitory parowane min. 5MPix monochromatyczne - rozdzielczość min. 2048x2560 pix, - przekątna min. 21” - kontrast min. 1100:1, - jasność maksymalna min. 1100cd/m2, - kąty widzenia min. 170/170, - certyfikat CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zwalidowana przez producenta monitora karta grafiki, zapewniająca pracę w standardzie sygnału min. 10 bit | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie realizujące co najmniej: - automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia - prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości - wyświetlanie zalecane przez EUREF – jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym - możliwość wyświetlenia i oceny zdjęć z tomosyntezy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową i przesłania obrazu wraz z zaznaczeniami do stacji akwizycyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych z podświetlanymi klawiszami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądania obrazów 3D na stanowisku diagnostycznym w formie płaszczyzn z możliwością łączenia warstw. Możliwość zmiany grubości warstw przez radiologa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądania badań mammograficznych we wszystkich obecnych na rynku standardach zapisu badań z Tomosyntezą (BTO,SCO,CT)) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy min. 1GB/sek | TAK |  | Bez punktacji |
| - M | Możliwość rozbudowy o CAD 3D (analiza badań tomosyntezy) na dzień składania ofert | TAK |  | Bez punktacji |
| - INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty, świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności | TAK ( podać) |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kontroli jakości razem z oprogramowaniem do analizy. Dodatkowe szkolenie z obsługi fantomów i oprogramowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24mc | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z systemem PACS i RIS pracowni | Tak (opisać) |  | Bez punktacji |
|  | Demontaż i utylizacja istniejącego aparatu analogowego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ilość punktów oceny jakościowej | Maksymalna ilość punktów 170 |  |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów dotyczących aparatu, stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………

Data i podpis