Zamawiający :                                                                                         Kościan 23.09.2020 r

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax   655250317 /  655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy: Zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammograf”

znak sprawy  SPZOZ.EPII.23.25.2020

- Dotyczy treści umowy w § 3 pkt. 7

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia.

Odp. Zamawiający wydłuża czas reakcji serwisu do 24 godz.

- Dotyczy treści umowy w § 3 pkt. 11

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych

(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy i wprowadza do umowy.

- Dotyczy treści umowy w § 3 pkt. 12

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat mammograficzny. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis.

- Dotyczy treści umowy w § 8 pkt. 2 lit a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w realizacji zamówienia do 0,2% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis.

- Pytania dotyczące projektu osłon stałych (projektu ochrony radiologicznej)

- Zwracamy się z prośbą o określenie typu wentylacji w pomieszczeniu, w którym będzie zainstalowany aparat. Czy wentylacja jest grawitacyjna czy mechaniczna?

Odp. Grawitacyjna.

- W przypadku wentylacji grawitacyjnej, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przeglądu wentylacji (protokołu z pomiarów potwierdzającego poprawne działanie wentylacji).

Odp. Do wglądu u zamawiającego.

- W przypadku wentylacji mechanicznej, zwracamy się z prośbą o udostępnienie zatwierdzonego projektu wentylacji.

Odp. -

- Zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektu budowlanego pracowni.

Odp. Do wglądu u zamawiającego.

- Zwracamy się z prośbą o udostępnienie starego projektu ochrony radiologicznej pracowni, jeśli taki istnieje.

Odp. Do wglądu u zamawiającego.

- Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.

Odp. – stacja opisowa lekarska,  - magazyn,

- Zwracamy się z prośbą o podanie informacji na temat:

- ilości wykonywanych badań,

Odp. Około 3 tys. Rocznie,

- liczbie ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego,

Odp. 70.

- czasie jednej ekspozycji

Odp. 1,25 sekundy,

- Prosimy wskazać osobę, która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (Gdzie będzie znajdować się lampa RTG? Gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?). Podać adres e-mail i nr telefonu do tej osoby.

Odp. Pani Renata Jurga tel. 65 5120 855 wew. 401

- Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?

Odp. Tak.

- Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca  2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

Odp. Tak.

- Po stronie wykonawcy czy odbiorcy spoczywa procedura zaopiniowania projektu ochrony radiologicznej w odpowiedniej terytorialnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej?

Odp. Po stronie odbiorcy.

- Jeśli procedura zaopiniowania projektu leży po stronie wykonawcy, zwracamy się 
z prośbą o nadanie pełnomocnictwa Wykonawcy do wykonania tej procedury.

Odp. -

- Dotyczy Załącznika nr 2 pkt. 84 i 89:  Prosimy o podanie dostawcy systemów PACS/RIS/HIS i informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje?

Odp. Nie posiada.

- Czy Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac budowlanych? Jeżeli tak, prosimy o wyspecyfikowanie tych robót podając ich zakres i ilość.

Odp. Nie wymaga.

- Czy jeżeli projekt osłon będzie wymagał zmiany istniejących osłon radiologicznych i stolarki rtg, to prace te wykona Zamawiający we własnym zakresie?

Odp. Tak, zamawiający prace te wykona we własnym zakresie.

- Czy jeżeli badania skuteczności osłon RTG wykażą ich nieskuteczność prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający we własnym zakresie wykonana ich wymiany.

Odp. Zamawiający wykona wymianę.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie uzyska zatwierdzenie projektu osłon w WSSE.

Odp. Tak we własny  zakresie.

- Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy jest dokonanie odbioru WSSE pracowni mammografu.

Odp. Tak poza zakresem.

- Prosimy o podanie istniejącej infrastruktury, między innymi: istniejącego przewodu zasilającego (przekrój, typ), wielkości zabezpieczenia, infrastruktury IT dedykowanych do podłączenia urządzenia.

Odp. Zamawiający dostosuje przewód zasilający, infrastrukturę IT dedykowaną  do podłączenia urządzenia.

- Prosimy o informację, czy istnieją koryta kablowe umożlwiające ułożenie przewodów pomiędzy elementami urządzenia. W przypadku konieczności ich przebudowy/ rozbudowy powyższe wykona Zamawiający w tym również ewentualną wymianę lub naprawę wykończeń.

Odp. W przypadku konieczności ich przebudowy/ rozbudowy powyższe wykona Zamawiający w tym również ewentualną wymianę lub naprawę wykończeń.

- Prosimy o potwierdzenie, że istniejący układ pomieszczeń jest odpowiedni i nie będzie wymagał przebudowy.

Odp. Tak, istniejący układ pomieszczeń jest odpowiedni i nie będzie wymagał przebudowy.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie istniejących lamp sygnalizacyjnych (Promieniowanie RTG) oraz wyłączników bezpieczeństwa? Czy wymaga instalacji nowych w ramach zamówienia przez Wykonawcę?

Odp. Instalacja nowa.

- Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca wentylacja pomieszczeń dedykowanych do montażu urządzenia oraz pomieszczeń przyległych jest sprawna i wystarczająca. Jeżeli zajdzie potrzeba Zamawiający we własnym zakresie wykonana modernizację wentylacji/ klimatyzacji.

Odp. Istniejąca wentylacja pomieszczeń dedykowanych do montażu urządzenia oraz pomieszczeń przyległych jest sprawna i wystarczająca. Jeżeli zajdzie potrzeba Zamawiający we własnym zakresie wykonana modernizację wentylacji/ klimatyzacji

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach umowy nie wymaga wykonania przez Wykonawcę instalacji np. kontroli dostępu, domofonowej, instalacji IT, SSP, instalacji gazów medycznych, etc.

Odp. Zamawiający w ramach umowy nie wymaga wykonania przez Wykonawcę instalacji np. kontroli dostępu, domofonowej, instalacji IT, SSP, instalacji gazów medycznych, etc.

- Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń personelu przed uzyskaniem przez Zmawiającego zezwolenia na uruchomienie pracowni mammografii.

Odp. Nie dopuszcza.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji w sytuacji, gdy nie będzie w stanie przekazać Wykonawcy pomieszczeń do montażu urządzeń w wymaganym terminie lub infrastruktura wymagana do uruchomienia urządzeń nie będzie umożliwiała zakończenia realizacji umowy.

Odp. Nie wydłuży czasu realizacji.

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania urządzenia w przypadku, gdy pomieszczenia pracowni lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe w umówionym wcześniej terminie.

Odp. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania urządzenia w przypadku, gdy pomieszczenia pracowni lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe w umówionym wcześniej terminie

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi urządzenia w ramach terminu realizacji a szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Odp. Wymaga jedynie wstępnego szkolenia podstawowego z obsługi urządzenia w ramach terminu realizacji a szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w późniejszym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

- Czy w ramach umowy Zmawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej poza projektem osłon stałych? Jeżeli tak prosimy o wyspecyfikowanie zawartości wymaganej dokumentacji.

Odp. Nie wymaga.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 1:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania trzeciego do § 3 ust. 1 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania trzeciego do § 3 ust. 1 o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odp. Zamawiający uwzględnia uwagę i dodaje jak wyżej.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 4:

Aktualnie brzmienie par. 3 ust. 4 jest sformułowane ogólnie i budzi wątpliwości co do intencji jego wprowadzenia. Prosimy zatem o doprecyzowanie postanowień par. 3 ust. 4 w następujący sposób:

„4. Za ewentualne roszczenia osób trzecich, skierowane do przedmiotu umowy, za które Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w tych przepisach.”

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 9:

W związku z postanowieniami ust. 11 i wskazaniem precyzyjnie czasów napraw w zależności od tego, czy wymagają użycia części, a jeśli tak, to skąd mają być sprowadzone, prosimy o wykreślenie ust. 9, który tylko częściowo powiela ust. 11 i może wprowadzać niejasności co do terminu usunięcia awarii.

Odp. Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) wynosił maksymalnie 3 dni robocze?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wykona demontaż i zutylizuje posiadany przez Zamawiającego aparat.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 5 (Ochrona danych osobowych):

Czy Zmawiający przewiduje dodatkowo zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? W przypadku odpowiedzi TAK, czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych obowiązującej u Wykonawcy?

Odp. Zamawiający dopuszcza dołączenie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych obowiązującej u Wykonawcy wraz z dokumentami żądanym na podstawie art. 26ust.2.

- Dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 2 lit. e):

Rozporządzenie RODO nakłada na podmioty przetwarzające obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. W. Prosimy o zmianę i uwzględnienie maksymalnego terminu wskazanego w RODO z uwagi na fakt, że – w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia i konieczności podjęcia działań wewnętrznych – 24h może się okazać zbyt krótkim terminem:

„e) niezwłocznego, nie później niż w ciągu 72h, poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu obejmującego zgłoszenie stwierdzonego naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych do 48 h liczonych od momentu jego wystąpienia lub pojawienia się uzasadnionych okoliczności jego wystąpienia

- Dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 4:

Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” na „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Odp. Zamawiający uwzględnił powyższą omyłkę .

- Dotyczy wzoru umowy Par. 8 ust. 2 (kary umowne): Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do §8 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ. Postanowienia par. 8 ust. 2 dają podstawę do dochodzenia przez Zamawiającego szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych i nie ograniczają uprawnień Wykonawcy przysługujących mu na mocy art. 484 Kc w zakresie miarkowania kary umownej. W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża gody na wprowadzenie limitu kar umownych.

- Dotyczy wzoru umowy Dodanie kolejnego paragrafu 10a:

W związku z tym, iż umowa nie przewiduje zasad postępowania Stron w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, proponujemy dodanie kolejnego par. 10a dotyczącego siły wyższej:

„§ 10a

Siła wyższa

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będą poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż nie promuje rozwiązań najbardziej zaawansowanych technologicznie, które w całości zbudowane są z podzespołów jednego producenta. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które składane są z elementów różnych producentów – co wiąże się z wieloma kompromisami dotyczącymi jakości obrazu i dawki promieniowania.

W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii proponujemy wprowadzenie punktu oraz jego punktacji:

| Najważniejsze podzespoły: detektor, lampa, generator, statyw pochodzą od tego samego producenta | TAK/NIE |  | TAK- 20 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ. Na rynku podzespołów elektronicznych występuje specjalizacja. Trudno sobie wyobrazić aby jeden wykonawca był w stanie wyprodukować najlepsze podzespoły w każdej klasie.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia,  II Lampa rentgenowska, pkt 12

Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż konstrukcja i materiał anody lampy RTG ma kluczowy wpływ na jakość obrazu i poziom dawki gruczołowej. Lampy RTG wyposażone w anody dwumateriałowe zapewniają możliwość uzyskania spersonalizowanego dla pacjentki spektrum energetycznego promieniowania. W zależności od budowy anatomicznej piersi pacjentki wybierana jest odpowiednia anoda - molibden wykorzystywany jest do obrazowania piersi o strukturze tłuszczowej, rod natomiast do obrazowania piersi o strukturze gruczołowej. Lampy zbudowane tylko z jednego materiału nie mają takiej możliwości personalizacji dawki w zależności od budowy anatomicznej piersi. Ponadto, wykorzystanie anody dwumateriałowej w konstrukcji lampy, zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu przy niskiej średniej dawce gruczołowej.

W celu pozyskania najlepszego rozwiązania technologicznego w mammografii proponujemy wprowadzenie punktu dotyczącego materiału anody oraz jego punktację:

| 12. | Materiał anody | Podać |  | Anoda jednomateriałowa – 0 pkt Anoda dwumateriałowa – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ. Materiał anody ma wpływ na charakterystykę widmową promieniowania a ta jest dostosowywana do rodzaju krzywej czułości detektora. Producenci stosują różne sposoby kształtowania widma. Mogą to być różne anody lub dodatkowa filtracja.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia,  II Lampa rentgenowska, pkt 15

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wartość pojemności cieplnej anody jest bardzo istotnym parametrem podczas pracy klinicznej – im większa wartość pojemności tym więcej badań można wykonać bez niebezpieczeństwa związanego z przegrzaniem anody. Jest to istotne zwłaszcza przy prowadzeniu programy przesiewowego.

W związku z powyższym wnioskujemy do Zamawiającego o wprowadzenie punktacji:

| 15. | Pojemność cieplna anody | min. 290 kHU |  | Wartość największa - 20 pkt Pozostałe – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ. Pojemność cieplna anody jest tylko jednym z parametrów mających wpływ na potencjalne przegrzanie lampy. Podobnie wpływ ma szybkość chłodzenia jak i same parametry ekspozycji i czas wykonywania badania.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia,  III Automatyka, pkt 21

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż ocena w niniejszym punkcie przyznawana jest dla rozwiązań, które podobnie jak w systemach analogowych wykorzystują predefiniowane regiony do ustawienia odpowiednich parametrów ekspozycji. W oferowanym przez nas mammografie cała powierzchnia detektora stanowi region referencyjny, a odpowiednie parametry ekspozycji wyznaczane są bazując na analizie kompozycji całej badanej piersi skompresowanej na stoliku detektora – nie ograniczając analizy do 1, 2 lub więcej ograniczonych powierzchniowo regionów. Czy Zamawiający przyzna punkty dla takiego rozwiązania?

Wnioskujemy o modyfikację niniejszego punktu:

| 21. | Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji | Min. 1 region |  | Dobór parametrów przez system AEC z: 1 regionu – 0 pkt 2 regionów i więcej – 10 pkt powierzchni całego detektora – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Dodatkowa punktacja nie jest wprowadzona. Zamawiający oczekuje analizy z całej powierzchni detektora. Punkt dotyczył sposobu analizy zebranych informacji.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia,  IV Statyw mammograficzy, pkt 31

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż odległość powierzchni stolika od podłogi dla najniższej pozycji głowicy ma kluczowe znaczenie przy obrazowaniu pacjentek na wózkach inwalidzkich. System mammograficzny powinien umożliwiać obrazowanie niezależnie od wzrostu lub stanu zdrowia, dlatego proponujemy wprowadzenie oceny dla tego istotnego parametru:

| 31. | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) | min. 71 - 140 cm |  | Najmniejsza wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy – 20 pkt Pozostałe wartości – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ. Wymagany zakres ruchu i dolnego położenia jest wystarczający dla wykonania badania na wózku.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia,  IV Statyw mammograficzy, pkt 39

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, w którym sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół odbywa się przy pomocy pokrętła oraz przycisków nożnych, ruch głowicy góra – dół przy pomocy przycisków ręcznych i nożnych. Takie rozwiązanie daje analogiczne funkcjonalności, jak wymagane przez Zamawiającego.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, V Detektor cyfrowy

Zwracamy uwagę Zamawiającego na bardzo istotną cechę detektora, jaką jest grubość stolika z detektorem od strony klatki piersiowej. Im cieńszy detektor, tym łatwiejsze i dokładniejsze jest pozycjonowanie pacjentek – zwłaszcza z otyłością. Na rynku dostępne są rozwiązania, których detektory starszej generacji są bardzo grube – i stanowią znaczne ograniczenie w poprawnym ułożeniu piersi.

W celu pozyskania przez Zamawiającego technologii zapewniających możliwość badania pacjentek niezależnie od budowy anatomiczne proponujemy wprowadzenie do specyfikacji parametru związanego z grubością detektora:

| Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej | TAK, Podać [mm] |  | Grubość stolika detektora <50 mm – 20 pkt Grubość stolika detektora ≥50 mm – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ. ?Jest wiele parametrów mających wpływ na łatwość pozycjonowania. Grubość detektora jest jednym z wielu. Podobnie jak kształt detektora i płytek uciskowych.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, V Detektor cyfrowy, pkt 48

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację punktacji w punkcie związanym ze sposobem konwersji promieniowania na sygnał elektryczny. Detektory w technologii pośredniej zapewniają wysoką jakość obrazów mammograficznych. Oferowany przez nas mammograf wyposażony jest w detektor w technologii konwersji pośredniej promieniowania, która w żaden sposób nie ustępuje konwersji bezpośredniej - ponieważ zamiana światła w sygnał elektryczny jest procesem bardzo efektywnym i generuje minimalne szumy. W porównaniu do detektora selenowego (o konwersji bezpośredniej) unikamy konieczności przykładania wysokiego napięcia rzędu kilku [kV] – w celu propagacji sygnału w warstwie selenu. Jest to główna przyczyna znacznie krótszej żywotności detektorów selenowych.

W celu uzyskania detektora o długiej żywotności zapewniającego wysoką jakość obrazu, proponujemy wprowadzenie modyfikacji punktacji:

| 48. | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny pośrednia (z warstwą scyntylacyjną) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodne  z SIWZ . Zgodnie z prawami fizyki każda przemiana/ przetwarzanie sygnału prowadzi do powstania dodatkowych szumów i zniekształceń.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, V Detektor cyfrowy, pkt 50

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż w punkcie 49 zastał dopuszczony rozmiar matrycy min. 2300x2800 pikseli. Warunek ten jest spełniany przez detektor, którego rozmiar piksela jest równy 100 um.  W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania technologii detektora, w której rozmiar piksela wynosi 100 um. W technologii matryc detektorów nie chodzi o minimalizację pikseli, która nie poprawia jakości klinicznej zdjęcia, ale o ich optymalizację. Zastosowany w naszym detektorze rozmiar piksela na poziomie 100 um jest dobrany idealnie zarówno pod względem rozdzielczości przestrzennej, jaki i możliwości uzyskiwania najlepszego stosunku kontrastu do szumu (dzięki minimalnym szumom elektronicznym). Dopiero suma tych parametrów pozwala na ocenę wydajności wykrywania małych, nisko - kontrastowych obiektów – takich jak mikrokalcyfikacje w mammografii, utrzymując przy tym dawkę na najniższym poziomie. Dzięki tak zaawansowanej technologii detektora dawka w trybie obrazowania tomosyntezy (której możliwość rozbudowy Zamawiający wymaga) jest na poziomie dawki zdjęcia klasycznego (2D – dwuwymiarowego).

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.- wielkość piksela ma decydujący wpływ na wartość częstotliwości granicznej Nyquista a więc na rozdzielczość wysokokontrastową – mającą wpływ na możliwość wizualizacji mikrozwapnień.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, V Detektor cyfrowy, pkt 52

Z tabeli zawierającej opis przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający będzie wymagał mammografu umożliwiającego wykonywanie zdjęć 2D i 3D. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał kratki przeciwrozproszeniowej zarówno w badaniach 2D jaki i 3D?

W sprzeczności z fizyką oraz rozporządzeniem jest wykonywanie badania tomosyntezy bez kratki. Fizyka promieniowania podczas obrazowanie w trybie tomosyntezy  (3D) jest taka sama jak w trybie 2D. Oba tryby są trybami kontaktowymi tzn. pierś skompresowana jest na stoliku detektora. Podczas ekspozycji (podobnie jak w klasycznej mammografii 2D, klasycznej radiografii) generowane jest promieniowanie rozproszone (które stanowi szum w obrazie) – zwłaszcza przy dużych grubościach kompresji. Ponadto Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi nie dopuszcza stosowania aparatów mammograficznych „bez generatora z przemienną częstotliwością i bez stolika z ruchomą kratką przeciwrozproszeniową”.

Odp. Zgodnie z SIWZ – kolejne skany podczas wykonywania Tomosyntezy są wykonywane ze znacznie mniejszą ilością promieniowania a więc ilość promieniowania rozproszonego jest mniejsza. Należy zwrócić uwagę na to, że stosowanie kratki powoduje konieczność zwiększenia dawki promieniowania ze względu na samo pochłanianie przez kratkę.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, V Detektor cyfrowy, pkt 53

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi stanowi bardzo ważny parametr świadczący o technologii detektora – im jest on krótszy, tym krótszy czas odświeżania detektora. Parametr ma również wymiar wydajności pracy, który ma znaczenie zwłaszcza w skryningu. Długi czas oczekiwania na gotowość detektora do każdej z czterech projekcji (CC oraz MLO – prawej i lewej piersi) może znacznie wydłużyć czas badania. W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii, wnioskujemy o wprowadzenie punktacji:

| 53. | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max.30 s |  | najkrótszy czas – 20 pkt pozostałe - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ. – według posiadanej wiedzy wszystkie oferowane mammografy dysponują wystarczająco krótkim czasem między ekspozycjami. Interwał ten nie decyduje o całkowitym czasie wykonania badania.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, VI Funkcja tomosyntezy, pkt 58

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż zbyt wąski zakres kąta skanu zmniejsza rozdzielczość w osi Z  - co powoduje słabą separację obiektów (tkanek, zmian) w zrekonstruowanych płaszczyznach tomosyntezy.

Jest to kluczowy parametr podczas skanu tomosyntezy i wiele publikacji potwierdza fakt, iż kąt skanu na poziomie 15° nie pozwala na rekonstrukcję płaszczyzn z dobrą rozdzielczością w osi Z.

Proponujemy modyfikację niniejszego wymagania, w celu pozyskania przez Zamawiającego rozwiązań które dostarczą pewność kliniczną podczas diagnostyki:

| 58. | Zakres kątowy skanu tomosyntezy | min. ±7.5° max. ±12,5° |  | Wartość największa – 20 pkt; Pozostałe wartości – 0 pkt; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie s SIWZ- zgodnie z zasadami geometrii zwiększenie kąta powoduje zmniejszenie pola obrazowania. Wynika to z faktu, że detektor nie obraca się razem z lampą wokół badanego obiektu. Systemy z dużym kątem nie obrazuje obszarów pachowych dla wielu nowotworów.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, VI Funkcja tomosyntezy, pkt 59

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż niniejszy punkt nie ma uzasadnienia klinicznego. Obrazowanie 3D (tomosynteza) wykonuje się w projekcjach CC, MLO, ML – nie stosuje się natomiast pozycji gantry -180 stopni. Ze względu na dynamikę badania (ruch lampy RTG) powodowałaby duże ryzyko kolizji z nogami pacjentki.

Wnioskujemy do Zamawiającego o wykreślenie w całości niniejszego punktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga systemów bez funkcjonalności . Punktacja bez zmian.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, VI Funkcja tomosyntezy, pkt 61

Zamawiający słusznie zauważył, iż rodzaj ruchu lampy podczas skanu tomosyntezy odgrywa kluczową rolę w procesie akwizycji obrazu 3D. Technika krokowa (z zatrzymaniem lampy) ma znaczną przewagę nad techniką ciągłą akwizycji (bez zatrzymania lampy). Wykonywanie zdjęć bez zatrzymania głowicy powoduje „rozmycie” obrazu w kierunku ruchu głowicy – co oznacza praktycznie utratę rozdzielczości przestrzennej w kierunku ruchu głowicy. Niezależne publikacje pokazują utratę rozdzielczości przestrzennej o ponad połowę w stosunku do tradycyjnych zdjęć 2D.

Technika krokowa, z zatrzymaniem głowicy do każdej projekcji podczas skanu tomosyntezy, zapewnia zachowanie rozdzielczości w kierunku ruchu głowicy. Jest to technologia  charakteryzująca najbardziej zaawansowane rozwiązania.

W związku z powyższymi argumentami wnioskujemy o modyfikację punktacji:

| 61. | Ruch lampy podczas tomosyntezy płynny lub skokowy | TAK (podać) |  | Skokowy – 10 pkt Płynny – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ – ruch skokowy wydłuża czas badania i powoduje drgania gantry. Szybki ruch wokół obiektu bez zatrzymania jest powszechnie stosowany we wszystkich systemach rekonstrukcji 3D. Na przykład tomografy komputerowe.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, VI Funkcja tomosyntezy, pkt 62

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy ma krytyczne znaczenie ze względu na rozmiary mikrozwapnień (ich wielkość w większości przypadków nie przekracza 1 mm). Dlatego bardzo istotna jest minimalizacja odległości między zrekonstruowanymi płaszczyznami. W celu pozyskania przez Zamawiającego najlepszych technologii, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie punktacji:

| 62. | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy | max. 1 mm |  | Najmniejsza odległość – 20 pkt; Pozostałe wartości – 0 pkt; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ – w badanych piersi z tomosyntezą stosuje się łączenie warstw w grubsze w celu lepszego uwidocznienia mikrozwapnień oraz skrócenia czasu analizy zdjęcia przez lekarza opisującego.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, VI Funkcja tomosyntezy, pkt 63

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż mammografy zakupywane w programie Ministerstwa Zdrowia będą przeznaczone do badań przesiewowych i powinien charakteryzować się tą samą rozdzielczością dla trybu 2D i 3D. Niezrozumiały jest fakt dopuszczenia możliwości zaoferowania mammografu, który generuje zdjęcia gorszej rozdzielczości w trybie tomosyntezy. W celu pozyskania mammografu spełniającego wszystkie wytyczne dotyczące mammografii, proponujemy modyfikację tego punktu:

| 63. | Rozdzielczość zdjęć do rekonstrukcji tomosyntezy taka sama jak rozdzielczość zdjęć 2D | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ – w badaniach 2D istotne jest wykrywanie mikrozwapnień,  w badaniach z tomosyntezą uwagę zwraca się na zaburzenia strukturalne. Są to inne badania innego typu.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, VI Funkcja tomosyntezy, pkt 64

Zwracamy uwagę Zamawiającemu na oczywistą omyłkę pisarską. Rozdzielczość przestrzenna wyraża się w jednostce lp/mm. Wnioskujemy o wykreślenie w całości niniejszego punktu lub o modyfikację:

| 64. | Rozmiar piksela dla zdjęć wykorzystywanych do rekonstrukcji tomosyntezy | Podać |  | < 75 µm – 5pkt ≥ 75 µm – 0pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską. Punkt 64 tabeli otrzymuje brzmienie jak powyżej.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, VII BIOPSJA – stereotaktyczna i biopsja wspomagana tomosyntezą – możliwość rozbudowy na dzień składania ofert. Osobne postępowanie w przyszłości, pkt 68

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mammografu, którego waga przystawki do biopsji jest mniejsza niż 12 kg? Parametr ten jest nieznacznie większy od wartości granicznej.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanej przystawki.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, IX Stacja akwizycyjna, pkt 73

Czy Zamawiający przyzna punkty dla rozwiązania posiadającego oprogramowanie odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informującego o właściwym momencie wykonania ekspozycji, które nie oblicza ilości niezbędnego środka kontrastowego?

Sugerujemy zmianę punktacji:

| 73. | Oprogramowanie do obliczania ilości niezbędnego środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji | TAK/NIE, Podać |  | Oprogramowanie do obliczania ilości środka kontrastowego odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji – 10 pkt; Oprogramowanie odliczające czas od podania środka kontrastującego oraz informujące o właściwym momencie wykonania ekspozycji - 5 pkt; Pozostałe wartości – 0 pkt; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odp. Zgodnie z SIWZ – oprogramowanie obliczające ilość środka ułatwia codzienną pracę podczas wykonywania badania z kontrastami.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, IX Stacja akwizycyjna, pkt 76

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mammografu, bez funkcji elektrycznej regulacji wysokości stacji akwizycyjnej? Poziom wysokości dobrany jest optymalnie i zapewnia ergonomiczną pracę. Konsola posiada natomiast regulowane położenie monitora, co jest istotne podczas pracy klinicznej.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, IX Stacja akwizycyjna, pkt 88

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który posiada funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar średniej wartości pikseli bez możliwości pomiaru gęstości?

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, X Stanowisko obrazowo-opisowe radiologa, pkt 95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekarskiej stacji do opisów, w której dwa dyski o pojemności 1TB pracują w systemie RAID0? Oprogramowanie stacji zaprojektowane jest tak, żeby aplikacja działała płynnie i szybko - niezależnie od wielkości obrazów (np. tomosyntezy czy MR) – na co również duży wpływ ma sposób zapisu danych na dyskach (RAID 0 zapewnia duży transfer danych).

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ – proponowany system w układzie RAIDO jest systemem bardziej zawodnym.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, X Stanowisko obrazowo-opisowe radiologa, pkt 99

Czy Zamawiający dopuści mammograf, który posiada możliwość oznaczenia na stacji diagnostycznej obszaru zainteresowania wraz z adnotacją tekstową bez możliwości przesłania obrazu wraz z zaznaczeniami do stacji akwizycyjnej?

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Dwustronna komunikacja pomiędzy mammografem a stacją lekarską jest bardzo ważna. Lekarz opisujący badania może wskazać miejsce zainteresowania dla których mają byś wykonane zdjęcia powiększone lub celowane. Brak tej funkcjonalności obniża precyzję i szybkość [przekazywania informacji zwrotnej do pomieszczeń badań.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, X Stanowisko obrazowo-opisowe radiologa, pkt 101

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnej klawiatury obsługowej dedykowanej do przeglądania obrazów z badań mammograficznych bez podświetlanych klawiszy? Budowa oraz funkcje klawiatury przystosowane są do oceny badań tomosyntezy oraz mammografii spektralnej. Jest ona odpowiednio wyprofilowana do dłoni, a dedykowane pokrętła w sposób prosty pozwalają na przeglądanie zarówno płaszczyzn tomosyntezy, jak i klasycznej mammografii - w zaciemnionym pomieszczeniu opisowym.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ – opisywanie mammografii wymaga zaciemnionego pomieszczenia. Podświetlone klawisze znacznie poprawiają ergonomię stanowiska pracy lekarza radiologa.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, X Stanowisko obrazowo-opisowe radiologa, pkt 102

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym nie ma możliwości łączenia warstw ze zmianą grubości warstw przez radiologa?  Oferowane przez nas rozwiązanie w sposób automatyczny  (w procesie rekonstrukcji) generuje grubsze – 10 milimetrowe – warstwy. Takie rozwiązanie optymalizuje i przyspiesza diagnostykę – co jest istotne w przypadku oceny badań tomosyntezy. Konieczność tworzenia grubszych warstw ręcznie przez radiologa znacznie wydłuża proces analizy obrazów tomosyntezy.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ – możliwość łączenia warstw podczas przeglądania w grupy o różnej grubości umożliwia elastyczne dostosowanie do charakteru przeglądanej piersi. Proponowane generowanie grubszych warstw podczas rekonstrukcji nie daje możliwości późniejszej zmiany ich grubości.

- Dotyczy SIWZ, Zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia, X Stanowisko obrazowo-opisowe radiologa, pkt 103

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie stacji lekarskiej, która ma możliwość przeglądania badań mammograficznych oraz cyfrowej tomosyntezy piersi (między innymi BTO i CT) spełniających standard 3.0. Format SCO jest charakterystyczny dla starszego rozwiązania tomosyntezy firmy Hologic, co ogranicza możliwość uczciwej konkurencji.

Obecnie sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Jednym z ważniejszych aspektów badań mammograficznych jest porównywanie badań aktualnych z poprzednimi. Wsteczna kompatybilność jest więc bardzo ważna. Aby było możliwe wczytanie poprzednich badań pacjentki konieczna jest zgodność ze wszystkimi standardami dostępnymi na rynku. Standard DBT jest najnowszym ale wcześniej wykonano wiele badań w innych formatach.

- Dotyczy Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV Statyw mammograficzny ppkt. 29

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zabudowy generatora w statywie mammografu ?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że wymóg ten nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, gdyż generator w nowoczesnych mammografach zajmuje mało miejsca i w żaden sposób nie utrudnia dostępu do mammografu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie z generatorem zlokalizowanym poza obudową statywu urządzenia jest funkcjonalnie korzystniejsze. Pozwala na lepsze chłodzenie generatora, który w czasie pracy wydziela dużą ilość ciepła. Poprawia również warunki serwisowania sprzętu, przez co wpływa na znaczne skrócenie czasu przestoju aparatu w czasie dokonywania niezbędnych przeglądów czy napraw.

Znaleźć można znacznie więcej argumentów za stosowaniem generatora niezintegrowanego. Takie rozwiązanie pozwala bowiem na usytuowanie mammografu bezpośrednio przy ścianie pomieszczenia, co wręcz pozwala lepiej wykorzystać jego powierzchnię. Do tego urządzenie takie ma mniejsze gabaryty. Generator wolnostojący ma możliwość szybszego serwisu w przypadku wykonywania przeglądu czy napraw (nie trzeba demontować obudowy całego urządzenia). Ponadto generator można zlokalizować nawet po za pomieszczeniem pracowni, co pozwala ograniczyć ingerencję pracowników serwisu z pomieszczenie medyczne.

Pragniemy również wyjaśnić, iż zastosowanie generatora wbudowanego czy wolnostojącego nie przekłada się w żaden sposób na uzyskiwany wynik badania. Sposób wykonania generatora to jedynie element jego konstrukcji. Zaś obowiązujące przepisy stawiają takie wymagania dla wielkości pomieszczeń, że każde z rozwiązań może zostać zastosowane w pracowni mammograficznej posiadającej przepisową powierzchnię.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zamawiający podtrzymuje wymóg . Szpital dysponuje w tej chwili mammografem w którym generator jest zabudowany w obudowie kolumny. Rozwiązanie takie w naszym mniemaniu nie posiada wskazywanych wad. Jest niezawodne ze względu na mniejszą ilość połączeń kablowych poza obudową. Z posiadanych informacji jest to rozwiązanie stosowane przez prawie wszystkich producentów mammografów.

- Dotyczy Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV Statyw mammograficzny ppkt. 37

Czy Zamawiający będzie wymagał powiększenie co najmniej 1,5x ?

Pragniemy zauważyć, że według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, warunkiem realizacji świadczenia dla pogłębionej diagnostyki mammograficznej jest możliwość wykonywania zdjęć z powiększeniem co najmniej 1,5x. Wymóg posiadania dwóch powiększeń jest zatem nieuzasadniony i zupełnie zbędny w przypadku cyfrowej mammografii.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty, dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mammografu z zestawem do zdjęć powiększonych o współczynniku 1,8x.

Jeżeli Zamawiający nadal zamierza przyznać punkty za dwa powiększenia prosimy o zmianę brzmienia na poniższą, tak aby liczba możliwych do uzyskania punktów była proporcjonalna do znaczenia parametru.

| iV. | STATYW MAMMOGRAFICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37. | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5x | Tak, podać współczynnik powiększenia |  | Dwa współczynniki powiększenia – 10 pkt Jeden współczynnik powiększenia – 0 pkt |

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Wykonywanie zdjęć z powieszeniem 1,5 x(a więc zgodnie z wymaganiami) umożliwia prace z mniejszą dawką co jest korzystne dla pacjentki. Badana pierś znajduje się bliżej detektora . Wykonywanie bada ń z większym powiększeniem wymaga oddalenia piersi od detektora co jest niekorzystne.

- Dotyczy Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV Automatyka ppkt. 21

Czy Zamawiający będzie wymagał i punktował rozwiązanie najkorzystniejsze w postaci analizy całego obszaru matrycy detektora bez podziału na indywidualne regiony w celu dostosowania zakresu promieniowania do całości informacji?

Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwia automatyczny dobór parametrów ekspozycji (AEC) z całego obszaru detektora (każdy pojedynczy piksel jest brany pod uwagę).

Zgodnie z powyższą argumentacją wnosimy o zmianę brzmienia punktu:

| III. | Automatyka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Oferowana ilość regionów o największej gęstości ze skanu całego detektora, z których system AEC dobiera parametry ekspozycji | Min. 1 region |  | 1 region – 0 pkt 2 regiony i więcej – 5pkt cały detektor – 20 pkt |

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Proponowana punktacja nie jest wprowadzana.  Zamawiający oczekuje analizy z całej powierzchni detektora. Punkt dotyczył sposobu analizy zebranych informacji.

- Dotyczy wymagane parametry techniczne Załącznik nr 1

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający  w ocenie parametrów technicznych nie opisuje istotnych parametrów  generatora jak i lampy i nie przyznaje punktów w  istotnych parametrach mających bezpośredni wpływ na jakość obrazów czy na żywotność lampy.

Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie następującej punktacji:

| Moc wyjściowa generatora | Min. 5 kW | ≥7kW – 5 pkt 5 kW – 0 pkt | Moc detektora ma kolosalne znaczenie w codziennej pracy aparatu oraz wpływa na żywotność aparatu |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika) | min. 71 - 140 cm | minimalne położenie dolne ≤ 69 cm – 5 pkt >69 cm – 0 pkt maksymalne położenie górne ≥145 cm – 5 pkt <145 cm – 0 pkt | Punktowanie jak największego zakresu ruchu głowicy w pionie da użytkownikowi lepszą możliwość wykonywania badań, Szczególnie pacjentek na wózku. |
| Zakres obrotu głowicy - ruch zmotoryzowany | ≥ 3500 | ≥ 360° - 5 pkt < 360° - 0 pkt | Parametr zakresu obrotu głowicy jest bardzo istotny. Daje możliwość wykonywania rzadkich ale ważnych zdjęć jak MLO |
| Prędkość wirowania anody min. 5000 obr/min | min 5000 obr/min | max. wartość – 5 pkt; min. wartość - 0 pkt; pozostałe proporcjonalnie | Zgodnie z naszą wiedzą najważniejsi producenci mammografów cyfrowych na świecie posiadają w mammografach cyfrowych lampy takich producentów jak: VARIAN, Toshiba, które charakteryzują się najwyższymi parametrami zarówno pojemność cieplną anody – 300 kHU jak i prędkością wirowani anody 10800 obr/min. Parametry te mają kolosalny wpływ na żywotność lampy. |
| Maksymalna wartość ekspozycji w mAs min. 500 mAs |  | ≥600mAs - 5 pkt; 500mAs – 0 pkt | Parametr mAs jest kluczowym parametrem mającym wpływa na warunki ekspozycji. |

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Wskazane parametry są jednymi z wielu parametrów mających wpływ na jakość i ergonomię aparatu. Jednak w mniemaniu zamawiającego nie są bardziej istotne od innych.

- Moc generatora ma wpływ na maksymalne warunki ekspozycji. W badaniach przesiewowych piersi dążymy do ograniczenia wielkości ekspozycji.

- Wymagany zakres ruchu i dolnego położenia jest wystarczający dla wykonania badania na wózku.

-W punkcie 34 zamawiający wskazał na możliwość ustawienia głowicy w pozycji 180 stopni. W połączeniu z wymaganym zakresem umożliwia to wykonanie wszystkich typów ekspozycji.

-Według naszej wiedzy większość wiodących producentów stosuje lampy wysokoobrotowe o podobnej prędkości wirowania anody. Różnice w nominalnej deklarowanej prędkości nie mają istotnego wpływu na parametry pracy.

- Parametr mAs jest kluczowym parametrem warunków ekspozycji. W badaniach przesiewowych piersi dążymy do ograniczenia tego parametru.

- Dotyczy Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. X Stanowisko Obrazowo-Opisowe Radiologa ppkt. 113

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne w którym zdjęcia obrazy tomosyntezy będą w ogólnie przyjętym standardzie DICOM(DBT) ?

Jest to standard wspierany przez wszystkich producentów dzięki temu jest możliwe porównywanie badań wykonywanych na różnym sprzęcie niezależnie od producenta.

Tak sformułowany wymóg służy wyłącznie sztucznemu ograniczaniu konkurencji i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Jednym z najważniejszych aspektów badań mammograficznych jest porównywanie badań aktualnych z poprzednimi. Wsteczna kompatybilność jest więc bardzo ważna . Aby było możliwe wczytanie poprzednich badań pacjentki konieczna jest zgodność ze wszystkimi standardami dostępnymi na rynku. Standard DBT jest najnowszym ale wcześniej wykonano wiele badań w innych formatach.

- Dotyczy Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. X Stanowisko Obrazowo-Opisowe Radiologa  ppkt. 105

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, możliwość rozbudowy o CAD 2D ?

CAD 3D jest stosunkowo nową technologią, ciągle rozwijaną, nie wszystkie z rynku mają wersję komercyjnie dostępną.

Tak sformułowany wymóg służy wyłącznie sztucznemu ograniczaniu konkurencji i uniemożliwia nam złożenie ważnej ofert.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokonuje zakupu mammografu z opcją 3D tak więc naturalna powinna być możliwość rozbudowy o system analizy CAD wspomagający 3D.

- Dotyczy Zał. 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt. X Stanowisko Obrazowo-Opisowe Radiologa  ppkt. 99

Czy Zamawiający dopuści stację bez tej funkcjonalności ?

Tak sformułowany wymóg służy wyłącznie sztucznemu ograniczaniu konkurencji i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Dwustronna komunikacja pomiędzy mammografem a stacją lekarską jest ważna. Lekarz opisujący badania może wskazać miejsce zainteresowania dla których mają być wykonane zdjęcia powiększone lub celowane. Brak tej funkcjonalności obniż precyzję i szybkość przekazywania informacji zwrotnej do pomieszczania badań

- OPZ część IX. Wymagania dodatkowe

Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty tj.  świadectwa dopuszczające aparat do stosowania na terenie Polski np. Certyfikat CE lub deklaracja zgodności wskazane w części IX.  Są składane dopiero po realizacji zamówienia tj przed terminem odbioru przedmiotu umowy i Wykonawca nie musi ich załączać do oferty zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy.

Odp. Zamawiający zwróci się o dokumenty zgodnie z art. 26ust. 2 ustawy Pzp do  wykonawcy  którego oferta jest najwyżej punktowana  z wyjątkiem dokumentów potwierdzających oferowane oceniane parametry. W tym wypadku dokumenty potwierdzające wykonawcy składają wraz z ofertą.

- Dotyczy Formularza oferty

Prosimy o modyfikację zapisów formularza ofertowego, tak aby Wykonawca mógł poprawnie wycenić a w konsekwencji rozliczyć zamówienie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia w rozbiciu kwoty na dwie stawki VAT: 8% (dla urządzeń – Mammograf) oraz 23% (niezbędne wyposażenie nie będącego wyrobem medycznym np: stacja lekarska, komputery , UPS itp.) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT?

| Ad. 1 OFEROWANA WARTOŚĆ ZA APARAT WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM w PLN (podlega ocenie) | wartość netto Aparat: ……………………………………………………………. słownie: ………………………………………………………………………….. wartość brutto Aparat: …………………………………………………………… słownie: ………………………………………………………………………….. VAT Aparat…………..% wartość netto niezbędne wyposażenie:………………………………………………. słownie: ………………………………………………………………………….. wartość brutto niezbędne wyposażenie: ……………………………………… słownie: ………………………………………………………………………….. VAT niezbędne wyposażenie …………..% Łącznie : wartość netto Aparat + niezbędne wyposażenie ………………………………. Łącznie wartość brutto Aparat + niezbędne wyposażenie………………………………… Łącznie wartość VAT za Aparat + niezbędne wyposażenie……………………………….. |
| --- | --- |

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie faktury VAT zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. Zm), który nakłada obowiązek wskazania na fakturze stawki podatku, a ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, które objęte jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% , Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na wynagrodzenie Wykonawcy.

Odp. Zamawiający uwzględnia uwagi i po zmodyfikowaniu załącza formularz ofertowy obowiązujący.

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych na wezwanie Zamawiającego wraz z katalogami, ulotkami itp.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zamawiający dopuszcza do złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach firmowych na wezwanie Zamawiającego wraz z katalogami, ulotkami

- Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wystawić jedną fakturę za całość przedmiotu umowy, ale ma w niej uwzględnić pozycje wyszczególnione w formularzu oferty z odpowiednim rozbiciem stawki VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odp. Wykonawca może wystawić jedną fakturę.

- Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wystawić fakturę elektroniczną za przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazanie adresu email na jaki ma być przekazana. Brak jest odpowiednich zapisów we wzorze umowy.

Odp. Zapłata może  nastąpić przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawcę faktur ustrukturyzowanych na Platformie Elektronicznego Fakturowania . Skrócona nazwa skrzynki: SPZOZkoscian Nr  PEPPOL:6981578284

- Wnosimy o modyfikację zapisów umowy paragraf § 8 ust. 1 pkt 2.

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia i oparcie się na zasadach ogólnych (tj. zasadzie winy) tj. zastąpienie słowa „opóźnienie” terminem „zwłoka”?

- „ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za zwłokę opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki opóźnienia,

  - za zwłokę opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

  - za nie dostarczenie dokumentów, a także w przypadku naruszeń postanowień §7 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1  niniejszej umowy.”

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Wnosimy o modyfikację zapisów umowy paragraf § 8 ust. 1 pkt 2 .

Proponujemy następujący zapis:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2  0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- za nie dostarczenie dokumentów, a także w przypadku naruszeń postanowień §7 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego w§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1  niniejszej umowy.”

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie do par 4 ustępu 4 tj.

„4. Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 10% wynagrodzenia brutto wskazanym w par 6 umowy”

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej przyczyny.

Odp.  Postanowienia dają podstawę do dochodzenia przez Zamawiającego szkody przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych i nie ograniczają uprawnień Wykonawcy przysługujących mu na mocy art. 484 Kc w zakresie miarkowania kary umownej. W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża gody na wprowadzenie limitu kar umownych.

Zamawiający

……………………….